[image: image1.png]Az




   

[image: image2.png]


北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编   号：0142-2018-2021
现场审核记录二

客户名称：南通星辰合成材料有限公司（南通中蓝工程塑胶有限公司）

审核员：                                         审核日期：2021年12月10日 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入不符合项

	1
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。
	6.2.4
标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境


	企业编制XC/WH-P-08-2021《封印标识管理程序》、XC/WH-P-09-2021《测量设备管理程序》、XC/WH-P-10-2021《测量环境管理程序》等，规定了公司主管部门设备部对测量设备配备的申购、验收、使用、维护和报废全过程的管理；汇总审核各部门上报的测量设备需求计划；协调外来溯源机构检定/校准及测量设备入库验收。

查：《测量设备管理台账》共 6693台测量设备，强制检定327台，标准物质 19 种，对所有测量设备均进行A、B、C分类管理，台账信息和证书一致；测量设备的使用环境条件满足要求。

查：公司生产车间使用的出厂编号34541，电子台秤，校准日期2021.10.07，有效期至2021.10.06；查：SCS-80WS，电子汽车衡，检定日期2021.6.25，有效期至2022年06月24日； 查：编号PICKETER-EX/W有毒气体测报仪，检定日期：2021年8月25日，有效期至2022年8月24日；查设备编号 CE19133-BFM定量包装秤，检定日期2021年10月8日，有效期至2022年10月7日，核对了台账与证书信息一致，量值溯源满足要求。
	质量管理部

 HSE部

生产办

生产车间
	否 

	 2
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4

外部

供方
	企业编制的XC/WH-P-11-2021 《外部供方管理程序》规定了质量管理部统一负责对外的评价工作。设备部归口管理除能源计量器具以外的测量设备的溯源及外部服务联络工作，生产办归口管理能源计量器具的溯源及外部服务联络工作。

企业编制了《合格供方评价表》及合格供方名录,对南通市计量检定测试所、深圳市华测计量技术有限公司和南通大流量计量中心进行了评价并且有合格供方资质，符合要求。
	质量管理部

 HSE部

生产办

生产车间

	否

	3
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ 
	7.1计量
确认
	企业编制XC/WH-P-12-2021 《计量确认管理程序》，规定了各生产车间对关键测量过程进行计量要求的导出与计量验证记录；计量管理员负责进行验证，检查了重要测量过程：环氧氯丙烷含量测量过程、环氧树脂残留甲苯测量过程、PPE合成树脂定量包装称重过程，各生产车间兼职计量管理员负责张贴计量确认标识，负责对本部门计量确认标识的正确使用进行监督检查。


	质量管理部

 HSE部

生产办

生产车间
	否

	4
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

7.3.1测量不确定度

	查：企业编制《测量过程控制一览表》，企业识别的测量过程分为一般和高控测量过程，共 706个测量过程，高控测量过程108个，一般的598个，抽查其中《PPE合成树脂定量包装称重过程》 为高控测量过程，进行了高控管理。

抽查了：《计量要求导出与验证记录》、《测量过程控制检查表》、《测量不确定评定》、《测量过程有效性确认记录》。 

查：公司PPE车间的合成树脂定量包装称重属于关键工序，审核时未将此测量过程列入《测量过程控制一览表》中进行统一管控,不符合标准条款7.2.1测量过中设计。
	质量管理部

 HSE部

生产办

生产车间
	是
01

	5
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	公司建立内部校准最高标准2项：双金属温度计（200℃以下）校准、工业用一般压力表校准，校准人员资质能力也都具备，有两名持证的内部校准人员，企业的校准标准器及工作用测量设备，除自校以外的其他测量设备均全部委外送检溯源，溯源机构为南通市计量检定测试所、深圳市华测计量技术有限公司和南通大流量计量中心。。

详见《测量设备溯源抽查表》。
	质量管理部

 HSE部

生产办

生产车间
 
	否

	6
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	查：企业编制XC/WH-P-16-2021《测量满意度管理程序》，编制了顾客满意度调查表。2021年内部顾客满意度为95%，达到目标≥90%的要求；外部顾客满意度为98%。达到目标90%的要求，满足要求。
	质量管理部

 HSE部

生产办

生产车间  
	否

	7
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167-2006
	企业能源品种主要有：电力、天然气、蒸汽、自来水、循环水、冷冻水、空气、氮气、氧气等，查2021年（1-11月份）消耗总标煤为13.3万吨。能源计量器具由生产办管控。公司是重点用能单位。
	质量管理部

 HSE部

生产办

生产车间 
	否


 3 / 3

