**测量设备溯源抽查表**

编号：0170-2018-AA-2021

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司  |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 气相色谱仪 | C11324610156SA | GC-2010 | 检出限Urel=13% k=2 | 氮中甲烷气体标准物质U=1.5% (k=2) | 南通市计量检定测试所 | 2021.11.10 | √ |
| 质检部 | 液相色谱仪 | L20115225340AE | LC-20AT | 检出限Urel=14% k=2 | 标准物质（萘-甲醇溶液）Urel=4% k=2 | 南通市计量检定测试所 | 2021.11.10 | √ |
| 质检部 | 酸度计 | 227 | PHS-3C | 0.01pH级 | 数字式pH计校准仪0.003级 | 启东市综合检验检测中心 | 2021.07.15 | √ |
| 生产车间 | 电子地上衡 | F01647-6EJ | SCS-2t | Ⅲ级 | 砝码M、M12等级 | 启东市综合检验检测中心 | 2021.07.15 | √ |
| 生产车间 | 电子计重秤 | 75000303 | XD2(600g) | Ⅲ级 | F2等级 | 启东市综合检验检测中心 | 2021.07.15 | √ |
| 质检部 | 电子天平 | 1229390290 | AL204 | Ι级 | 砝码F1等级 | 启东市综合检验检测中心 | 2021. .07.15 | √ |
| 生产车间 | 压力表 | 190829525 | （-0.1~2.4）MPa | 1.6级 | 精密压力表0.25级 | 启东市综合检验检测中心 | 2021.09.13 | √ |
| 生产车间 | 数显温度计 | 201301251635 | XTMC100-B-D | 1.0级 | 直流电位差计0.05级 | 启东市综合检验检测中心 | 2021. .07.15 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托启东市综合检验检测中心、南通市计量检定测试所检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2021 年12 月20日审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。