编号：1244-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 盐城麦宝卫浴有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质检部 | 电子秤 | MB-010 | 30kg | Ⅲ级 | F1等级 砝码 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2021.06.25 | √ |
| 生产部 | 数显式  游标卡尺 | MB-001 | 0-200mm | ±0.03mm | 量块4等 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2021.06.25 | √ |
| 质检部 | 硬度计 | MB-009 | QHQA | 质量：U=0.1g  角度：U=0.3︒  *k=2* | 电子称 Ⅰ级  标准角度块  Ⅰ级 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2021.06.25 | √ |
| 质检部 | 水分测量仪 | MB-001 | MT-10 | ±1 .0% | 热分析标准物质  *Urel=2% k=2* | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2021.06.25 | √ |
| 质检部 | 不锈钢直尺 | MB-003 | 300mm | ±0.1 mm | 三等标准金属线纹尺 3等 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2021.06.25 | √ |
| 质检部 | 色差仪 | 1003597 | CR-10 | 三刺激值：*U=1.9*;色坐标：*U=0.0048*;  *k=2* | 标准色板  1级 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2021.06.25 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 180922782 | （0-1.0）MPa | 1.6级 | 压力表  0.4级 | 阜宁县综合检验检测中心 | 2021.11.30 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | MB-006 | 3.5m | ±(0.3+0.2L)mm | 标准钢卷尺  *U=5μm+5\*10-6L k=2* | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2021.06.25 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托湖南航测检测技术服务有限公司、阜宁县综合检验检测中心机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查8份测量设备情况，校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2021年12月16日~ 12 月17日    审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。