[image: image1.jpg]


   

[image: image2.png]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：1168-2021
审核员现场审核记录（三）
企业名称：北京康仁堂药业有限公司

审核员：                 
审核日期：2021年12月01日 上午至2021年12月03日下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	企业建立了KRT CLSC-2021《测量管理手册》和KRTCL-CX（01-20)-2021《测量管理程序文件》，基本覆盖标准的全部要素，手册中明确了相关部门的计量职责，以确保测量管理体系的有效运行。
抽查质量检验部，其部门主要职能是依据各类产品的质量标准及相关检验操作规程开展成品检验。
技术研发部负责公司新建技术项目、新产品开发、产品质量攻关、生产工艺改造等工作。
提取车间负责按工艺要求进行药材有效成分的提取。
人力资源部负责根据各部门提出的人力资源需求和培训需求，编制培训计划，负责组织实施，并评价培训的有效性。同时负责保存培训记录。各职能部门负责建立本部门员工的教育、培训、技能的相关档案，并报人力资源部备案。
工程设备部和各测量部门依据管理职责分别开展测量设备的计量确认和对测量过程进行控制和监视。除此之外，工程设备部还负责企业测量设备的统一委外送检，同时负责确认标识的统一管理。计量确认人员负责标识的正确使用，并对填写内容负责。
抽查制剂车间现场操作人员岳忠，清楚个人的计量职责，能够依据操作规程的要求进行制剂设备的操作及维护，完成黄精待包颗粒的制料并形成制料记录。
	质量检验部

技术研发部
提取车间
人力资源部

工程设备部
制剂车间
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	公司制订了KRTCL-CX02-2021《顾客满意管理程序》，通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。
质量检验部与质量保证部一起负责根据顾客要求导出的计量要求选配合适的测量设备并确保满足顾客的计量要求，并通过对测量过程的控制和监视持续满足顾客要求。
技术研发部负责根据顾客需求及市场调研结果进行新技术、新产品开发、产品质量攻关、生产工艺改造等工作。
工程设备部负责能够满足顾客要求的测量设备的送检与管控。
企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有发生顾客投诉。
	质量检验部

技术研发部
工程设备部
	否

	3
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？
	5.3质量目标
	公司制订了KRTCL-CX03-2021《质量目标管理程序》，文件规定由综合管理部、工程设备部负责组织制定计量工作方针和质量目标。
抽查工程设备部提供的2021年度测量管理体系质量目标年度分解计划（编号：KRTCL-JH-2107）及实施情况，符合规定要求。
	工程设备部
	否

	4
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式？

企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	企业建立了KRTCL-CX05-2021《人力资源管理程序》，规定了体系所有人员的职责，并规定由人力资源部负责体系相关人员的职能分配和培训管理。根据能力要求制定并组织实施培训计划。
查企业总人员706人，测量管理体系涉及人员共 686人，其中质量检验人员67人，职责分工明确。

抽查2021年体系相关人员的内部培训计划及培训内容：

培训内容1：《实验室管理规程》SOPD1001-06、《实验室安全管理规程》SOPD1002-03、《质量检验部工作说明书》SOPD012-08的课题培训；培训讲师：孙秀；评估方式：现场提问+能力评价。参训人员姓名：董雪，岗位：成品检验员，2021年7月21日参加以上培训并取得北京康仁堂药业有限公司颁发的上岗资格证。

培训内容2：《薄层色谱法标准操作规程》SOPD2003-03、《粒度及粒度分布检查法标准操作规程》SOPD2020-03、《颗粒剂溶化性检查法标准操作规程》SOPD2018-03、《检验记录和报告管理规程》SOPD1022-14，参训人员姓名：李白、宋歌、边腾飞、马亚楠，岗位：成品检验员，2021年07月22日参加以上培训并取得北京康仁堂药业有限公司颁发的上岗资格证。

培训内容3：《装量差异检查法检验标准操作规程》SOPD2043-04、《最低装量检查法标准操作规程》SOPD2045-03、《水分测定法标准操作规程》SOPD2029-03、《浸出物测定法标准操作规程》SOPD2017-03，参训人员姓名：李白、宋歌、边腾飞、马亚楠，岗位：成品检验员，2021年07月23日参加以上培训并取得北京康仁堂药业有限公司颁发的上岗资格证。

抽查卢子繁（工号：108630）的员工培训手册（人力资源管理部2021年修订版），岗位名称：成品检验员；所属部门：质量检验部。2021年度分别参加了岗位必训、部门级培训及公司级培训三级培训，考核结果均合格。
	质量检验部

人力资源部
提取车间
制剂车间
	否

	5
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	企业建立了20个《测量管理体系程序文件》和相关的三层次技术性文件及管理性文件，基本满足标准要求及企业对测量管理体系运行的管理要求。

企业建立了标准文件清单。
抽查企业标准：《当归配方颗粒质量标准》（文件编码：TS1J109-08）起草人：丛莹莹； 审核人：质量保证部：毕洋洋、 质量检验部：刘照伏、质量运行部：张翠；批准人：郑国辉。版本号：08；依据以下国家标准及行业标准编制：
1．《当归配方颗粒国家药品标准》YBZ-PFKL-2021037；

2．《中华人民共和国药典》（2020年版）

3．《中药配方颗粒质量控制与标准制定技术要求》2021版
抽查企业标准：《生薏苡仁配方颗粒检验标准操作规程》，（文件编码：SOPI9401-09）起草人：王庆兰； 审核人：质量检验部：刘照伏、质量保证部：魏泽男；批准人：敖强。版本号：09；依据以下国家标准及企业标准编制：

1．《中华人民共和国药典》（2020年版）

2．《生薏苡仁配方颗粒质量标准》。
抽查SOPD1046-03《有效数字和数值的修约及其运算规程》，其5.5.4条款中引用的国家标准GB1250-89《极限数值的表示方法和判定方法》为已作废版本，目前已由GB/T 8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》替代。
	质量检验部

技术研发部
质量保证部
	不符合01

	6
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了KRTCL-CX07-2021《软件管理程序》，规定了对检测软件的控制要求。

查《检测软件台账》，企业识别出8类、共26个检测软件；

抽查了质量检验部提供的2021年6月份完成的《检测软件准确性和可追溯性定期评价检查表》及《检测软件定性考核评定表》，检查结论为“考核合格，可以继续使用”。检查人：吕博南。

抽查《紫外可见分光光度计工作站计算机系统验证报告》，对工作站软件的安装及运行进行了验证，结论是能够满足要求。

抽查TU-1950双光束紫外可见分光光度计（24-1950-01-0394）系统软件UVwin6，版本号6.1.0，经过确认满足要求。

抽查美国Thermo电感耦合等离子质谱仪验收报告，检测软件作为系统一部分进行了整体验证，满足要求。验证人：质量检验部：徐静。
	质量检验部
工程设备部
 提取车间
制剂车间
	否

	7
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业建立了KRTCL-CX08-2021《记录管理程序》，对记录的管理进行了规定。

现场抽查了三份记录：

抽查《生薏苡仁配方颗粒检验记录》（文件编码：SOPI9401-RD03-01），性状检验人：翟雨文；复核人：李白；薄层鉴别检验人：王加霖；复核人：史婷婷；甘油三油酸脂含量测定检验人：董雪；复核人：刘萌萌，记录信息完整，符合要求。保存期限按《记录管理规程》（文件编码：SOPG019-11）执行。
抽查2021年04月20日的《文件发放、回收及销毁记录》（文件编码：SOPG018-RD05-03），已按要求对过期记录进行了销毁。
抽查制剂车间提供的《黄精（多花黄精）待包颗粒制料记录4》（文件编码：SOPE024-RD04-08），操作人：岳忠； 复核人：白杨杨。记录的规范性符合要求。
	质量检验部
工程设备部
 提取车间
制剂车间
	否

	8
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	企业建立了KRTCL-CX10-2021《测量设备管理程序》及《测量设备台账》，包含了监视设备（温湿度计、压差计等）、检测设备（电子天平、高效液相色谱仪等）。测量设备的管理和溯源符合要求。

现场抽查砝码（型号规格1g~500g），出厂编号：BZF006，校准证书编号GFJGJL100121307329；由中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所（国防科技工业第一计量测试研究中心）出具。有贴计量合格标识，符合要求。
现场抽查测量设备：电子天平（物品编号：1232301746），证书编号：CD2105T040170,校准日期为2021年05月11日，由中测国信（北京）计量检测技术有限公司出具，查溯源计划规定其周期间隔为12个月，粘贴的计量合格证处于有效期内；
现场抽查环境监测设备：温湿度计（规格型号：G-2080B），证书编号：RG2105T030057，校准日期为2021年05月11日，由中测国信（北京）计量检测技术有限公司出具。
抽查提取车间现场所用的压力表（出厂编号：L201118292），型号规格：（0~0.6）MPa，溯源单位：中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所（国防科技工业第一计量测试研究中心）； 

抽查制剂车间现场所用的压力表（出厂编号：14721862），型号规格：（-0.1~0）MPa，溯源单位：中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所（国防科技工业第一计量测试研究中心）；

抽查样品存放室的环境监控，三个温湿度计均受控，现场环境温湿度及监视记录能够满足规定要求。
	质量检验部
工程设备部
提取车间
制剂车间
	否

	9
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认

7.1.2计量确认间隔
	企业建立了KRTCL-CX13-2021《计量确认管理程序》，对部门的测量要求都进行了识别并基于风险按重要程度进行分级管理。

对于关键测量要求进行了计量要求导出和验证，并建立了控制规范进行高度控制。

质量检验部及各生产现场分别负责本部门所用测量设备的计量确认，按导出的计量要求对所用测量设备进行有效性验证，验证方法正确。 

抽查工程设备部提供的企业2021年计量器具、溯源证书、溯源计划台账，相关的测量设备均规定了周期间隔，并按要求进行了计量确认。
	工程设备部
质量检验部
工程设备部
 提取车间
制剂车间
	否

	10
	企业计量确认记录是否能证明所用测量设备满足规定的计量要求？计量信息是否完整？记录的标识、储存、保护、检索和处置
	7.1.4计量确认过程记录
	企业建立了KRTCL-CX13-2021《计量确认管理程序》及KRTCL-CX09-2021《标识管理程序》，规定了由质量检验部、工程设备部及其它测量设备使用部门对公司计量确认工作实施具体管理。提供了《计量确认明细表》。
抽查气相色谱仪（GC-2014C），由中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究院进行校准，对其出具的校准证书进行了确认并形成校准证书确认记录（记录编号：BJKRT-ZL-12-02），确认人：吕博南。
	质量检验部
工程设备部
 提取车间
制剂车间
	否

	11
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	企业建立了KRTCL-CX15-2021《测量过程设计和实现管理程序》，识别顾客、组织和法律法规的要求并确定计量要求，对测量过程分别识别过程要素和确定控制限。

企业共识别出90个测量过程，对测量过程进行了分类管理，其中识别关键测量过程2个，重要测量过程88个。
抽查企业两个高度控制的关键测量过程：

1）生薏苡仁配方颗粒水分含量检测过程，对该过程进行了计量要求导出及计量验证，所用的电子天平的校准状态通过验证，验证方法正确。日常按KRTCL-GF-2021-002《生薏苡仁配方颗粒水分含量检测过程控制规范》进行有效性监视和控制。具体详见附件：生薏苡仁配方颗粒水分含量检测过程的《计量要求导出和计量验证记录表》、《测量过程控制监视分析表与控制图》、《关键控制测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视评价报告》等。

2）成品当归中阿魏酸含量检测，进行了计量要求导出及计量验证，所用的高效液相色谱仪校准状态通过验证，验证方法正确。日常按KRTCL-GF-2021-001《成品当归中阿魏酸含量检测过程控制规范》进行有效性监视和控制。
	质量检验部
工程设备部
 提取车间
制剂车间
	否

	12
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3测量不确定度和溯源性
	企业建立了KRTCL-CX16-2021 《测量不确定度管理程序》及KRTCL-CX17-2021《溯源性管理程序》

对两个高度控制的关键测量过程均进行了测量不确定度评定并形成正式的测量不确定度评定报告。评定步骤完整，方法正确。

所用的测量设备均能够有效溯源，溯源机构包括：中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究院、中测国信（北京）计量检测技术有限公司等，溯源机构资质均在有效期内，并进行了供方评价。
	质量检验部
工程设备部
 提取车间
制剂车间
	否

	13
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8.1测量管理体系分析和改进 总则
	企业建立了KRTCL-CX18-2021 《测量管理体系审核和监视管理程序》，通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。
在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术，抽查生薏苡仁配方颗粒水分含量检测过程，利用控制图对测量过程进行了定期监视和控制。
	质量检验部
工程设备部
 提取车间
制剂车间
	否

	14
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业建立了KRTCL-CX02-2021《顾客满意管理程序》,在实施过程中能够根据顾客的产品要求识别计量要求，并就顾客的计量要求是否得到满足进行满意度调查。提供了近期的顾客满意度调查表，实施情况与规定要求一致。
抽查2021年度制剂车间和提取车间的产品输出及过程输出，没有出现不合格的反馈。
	提取车间
制剂车间
	否

	15
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业建立了KRTCL-CX18-2021 《测量管理体系审核和监视管理程序》，规定了体系监视的策划要求：由质量系统对测量过程的监视进行策划，识别监视项目和监视点，确定监视方法。由工程设备部对计量确认过程的监视进行策划，识别监视项目和监视点，确定监视方法。
	质量检验部
工程设备部
 提取车间
制剂车间
	否

	16
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业建立了KRTCL-CX19-2021《不合格控制程序》，对不合格的分类、确认、标识、记录、隔离、评审、处置及改进均做出了规定。

对于不合格测量过程及不合格测量设备的具体情况进行了描述，并对如何标识、隔离和处置不合格均进行了明确规定。

抽查质量检验部提供的2021年8月份《实验室异常数据调查报告》（文件编号：SOPD1009-RD12-01），事件描述：目标峰峰形异常，质量负责人刘照伏组织相关人员开展调查分析并形成分析报告，更换了不适用的色谱柱后重样检测结果可以接受。
	质量检验部
工程设备部
 提取车间
制剂车间
	否

	17
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	企业建立了KRTCL-CX20-2021《纠正和预防措施管理程序》，规定了由不合格发生的责任部门负责对发生的不符合进行纠正，对不合格的原因进行查找并制订纠正措施进行全面整改。
抽查质量检验部的《实验室异常数据调查报告》后续整改情况，采取有效措施后未重复出现同类问题，改进有效。
	质量检验部
工程设备部
 提取车间
制剂车间
	否

	18
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	企业将涉及贸易结算、安全防护的涡街流量计、电能表及压力表等纳入测量设备台账进行管理。
抽查生产栋现场配备的涡街流量计，有天津市计量监督检测科学研究院2021年02月26日出具的检定证书，检定结论：符合1.0级。
定量包装满足国家标准要求。

查企业文件、记录计量单位的使用符合计量法制要求。
	工程设备部
提取车间
制剂车间
	否

	19
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB 17167-
2006
	企业2021年共用水227470吨；用电12127702.39千瓦时；用蒸汽85952百万千焦，用汽油46.32吨；柴油5.02吨； 液化石油气11.66吨；共折合4538吨标煤。不是重点用能单位。
	工程设备部
	否


 1 / 9

