目编号：0296-2020-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：海南金盘智能科技股份有限公司

审核员：

审核日期： 2021年12月27日上午至2021年12月28日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？ |  | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 企业营业执照未发生变化。 企业组织机构未发生变更。 企业产品没有增加。 企业一年内日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 公司已识别出了57个测量过程，《漆包线厚度尺寸测量过程》、 《SCB10-1250/35干式变压器工频耐压试验》、《SCB10-1250/35干式变压器局部放电检测》等3个关键测量过程，28个重要测量过程， 26个一般测量过程。 公司已识别940件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 查“国际创智园一区10kV高压电工程”的《销售订单重要事项登记表》、《合同确认书》、《工业产品买卖合同》，查装配车间ZY08019《工步作业指导书》和《温升试验记录单》,产品正在生产装配。符合要求。 企业未收到投诉。企业2021年是按照季度发放顾客满意度调查表来证明企业满足顾客的测量要求。查《2021年度测量管理体系客户满意度工作计划》、《2021年度测量管理体系客户满意度调查工作报告》和《测量管理体系内部客户满意度问卷调查表》，2021年共调查内部客户9份，客户满意度为97.7%，满意度符合要求。 | 管理层 质量安全管理及检试验部 售后服务部 技术工艺部 采购部 人力资源部 设备工程部 制造部 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ |  | 5.3质量目标 | 企业制定了4项质量目标。查《2021年度测量管理体系年度质量目标分解计划》，已将4项质量目标进行了分解并考核。查质量安全管理及检试验部分解了质量目标4项，制造部分解了3项，人力资源部分解了2项，技术工艺部分解了2项。符合要求。 查统计日期为2021年11月30日的Q/XCDH CX 03-02的《2021年测量管理体系质量目标完成报告》6份，已对4项质量目标完成情况按月进行统计，2021年1月度-11月均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 质量安全管理及检试验部 售后服务部 技术工艺部 采购部 人力资源部 设备工程部 制造部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ |  | 5.4管理评审 | 查企业《2021年度测量管理体系管理评审实施工作计划》，企业于2021年11月25日开展了测量体系管理评审，会议由公司管理者代表主持，涉及企业质量安全管理及检试验中心等11个部门，各部门汇报了计量工作目标的完成情况和测量管理体系的运行完成情况。 抽查评审输入报告4份，覆盖了企业2021年测量管理体系运行情况、人力资源及人员能力培训情况、计量工作方针、质量目标完成情况、测量过程控制情况、测量设备溯源情况、供方评价情况、改进情况。查《2021年度测量体系管理评审报告》，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出评审报告。企业对会议提出的改进建议，已落实了责任部门并已完成。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 管理者代表 质量安全管理及检试验部 | 否 |
| 4 | 企业人员职能的分配方式？ 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件并对人员能力进行评价？ |  | 6.1.2能力和培训 | 查《2021年度培训计划》，企业在2021年度培训共有131项，涉及测量、工艺及检验员的培训共34项。 2021年11月3日的 “变压器试验技术及试验测试仪器使用培训”线上培训，查“培训签到表”1份，参培人员17人，查《培训效果评估表》已完成培训评价。 查《人才盘点》中，对公司员工进行年度绩效评估，按岗位要求进行年度评估。查检测中心试验员杨伟挺、王广涛的《试验员操作证》，发证日期2021年2月1日,与《检验人员操作证汇总表》相符。查《检测人员授权书》2份，已完成授权。 查《测量管理体系内审员证书》1份，内审员李志国，证书编号为MMS-NS202101120,培训时间为2021年4月22日-4月23日，培训合格。符合要求。 | 管理层 人力资源部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ |  | 6.4外部供方 | 企业本年度无增加测量设备供方和检定校准服务供方。 抽查了《外部服务、合格供应商目录（供应品商）》已对67家主要测量设备合格供方进行评价。《供应品商评价表》，已对“保定超人电子有限公司”、“武汉高压研究所”等67家，供应商的资质和能力进行了持续评价。符合要求。 抽查了《外部服务、合格供应商目录（计量检定机构）》，检定校准服务供方6家为检定/校准机构为公司测量设备全部委托“广州计量检测技术研究院、“深圳新广行检测技术有限公司”、“深圳华量校准检测有限公司”、“深圳天溯计量检测股份有限公司”、“上海电动工具研究所（集团）有限公司计量测试中心 机械工业第十计量测试中心站（上海）”。查《外部服务评价表》6份，评价日期均为2021年11月2日，评价内容共5项，已对“海南省计量测试所”、“广州计量检测技术研究院、“深圳新广行检测技术有限公司”、“深圳华量校准检测有限公司”、“深圳天溯计量检测股份有限公司”、“上海电动工具研究所（集团）有限公司计量测试中心”等机构资质、能力及服务质量等指标进行评价，评定结果满足要求。 抽查采购部提供的《2021年物质材料合格供应商名录》，合格供方308家。查表中供应商“浙江三科线缆股份有限公司”， 供应产品“电线电缆”的供应商的评审结论的见证性记录《供应商年度评审表》，得分为91.5分，属于A类供应商。符合要求。 | 质量安全管理及检试验部 采购部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ |  | 7.1计量确认 7. 2.2测量过程的设计 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业本年度无新增关键测量过程。公司已识别出了57个测量过程， 包括3个关键测量过程，28个重要测量过程，26个一般测量过程。的测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。 查关键测量过程“漆包线厚度尺寸测量过程”，制定了《漆包线厚度尺寸测量过程控制规范》。查“漆包线厚度尺寸测量过程系统控制监视分析表及控制图”，对测量过程进行了定期监控。测量设备的测量误差、测量范围，不确定度评定均满足测量过程的技术要求和标准要求。 查工艺装配车间现场使用的《GS01012装配扭矩工艺》”中“表一 特殊部位扭矩要求”中“螺栓部位M16”一栏中，检测参数为“拉紧螺杆80±10”，未对该检测参数使用的扭矩设备的计量特性进行描述。不符合认证审核准则条款“7.2.2测量过程设计”的要求。 | 质量安全管理及检试验部 技术工艺部 设备工程部 制造部 | 不符合01 |
| 7 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司制定了《测量管理体系内部审核计划》并于2021年11月2日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审为3个组，对公司11个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。 查《2021年测量管理体系内部审核报告》一份，企业内部审核发现1个一般不符合项。查《不符合报告》1份，不符合涉及“7.1计量确认”条款。企业已及时分析原因并制定了纠正措施计划进行纠正整改，并对完成整改实施情况进行了验证工作。查《2021年内审问题项汇总表》，企业于2021年11月10日按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。审核组经审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理层 管理者代表 质量安全管理及检试验部 | 否 |
| 8 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 |  | 8.3不合格控制 | 经审核组审核确认，企业2021年度测量管理体系监督审核中共出具3项不符合。“不符合01：查质量安全管理及检试验中心对储气罐安全用(管理编号yLB-001号)压力表(0-1.6)MPa的检定情况,提供了20202-1052134号校准证书,校准单位:深圳天测计量检测股份有限公司。未在法定计量机构进行强制检定。不符合认证审核准则条款号:不符合《计量法》第二章第九条强制检定的要求。不符合02：查浇注车间使用的出厂编号为10063009的干变温控器，其校准证书编号长Z20201-1007393，校准日期2020年8月28日，处于有效校准状态，并已完成了计量确认，但未粘贴计量确认状态标识。不符合认证审核准则条款 “6.2.4标识计量确认”的要求。查铁芯车间 “横剪质量控制过程记录表”1份；记录编号50-HJ-01；产品名称：成型铁，订单号：1112066143.44；生产日期：2021年1月3日，检验项目共9项。该检验记录中，没有检验依据的标准文件和使用检验设备信息。不符合认证审核准则条款 7.2.4 （a）测量过程的记录的要求。”。 经审核组审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 管理层 管理者代表 质量安全管理及检试验部 技术工艺部 采购部 人力资源部 设备工程部 制造部 | 否 |
| 9 |  | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业2021年度测量管理体系认证审核中出具不符合项3项，企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 企业对内审中发现的1项不符合项,查2021年内审中出具的《2021年内审问题项汇总表》，已分析原因并制定纠正措施，不符合项关闭日期为2021年11月10日。符合要求。企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 质量安全管理及检试验部 售后服务部 技术工艺部 采购部 人力资源部 设备工程部 制造部 | 否 |
| 10 |  | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 7.3.2溯源性 计量法制要求 | 企业未建立计量标准。公司测量设备共940台，均纳入到测量管理体系管理范畴。企业规定了150台件测量设备列入强制检定。 抽查测量设备检定服务方6家为公司测量设备全部委托“海南省计量测试所（计量授权证书书：（国）法计（2017）01033）”、“广州计量检测技术研究院（认可证书号：CNAS L1071）”、“深圳新广行检测技术有限公司（认可证书号：CNAS L4802）”、“深圳华量校准检测有限公司（认可证书号：CNAS L12971）”、“深圳天溯计量检测股份有限公司（认可证书号：CNAS L5138）”、“上海电动工具研究所（集团）有限公司计量测试中心（上海）（认可证书号：CNAS L6025）”， 查检定校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，量值溯源符合要求。 查编号GS01012《装配扭矩工艺》1份、查浇注车间编号ZY04025《粘度检测作业指导书》1份、GS26001《带填料树脂混料工艺》1份、查编号HNJST-QMS-WI-075《树脂、固化剂检验作业指导书》1份、查文件编号ZY08053《工步作业指导书》1份、查检测日期2021年10月30日的《电线电缆原材料检验报告》1份、查检测日期2021年11月15日的《树脂原材料检验报告》1份、查《原材料进厂检验记录》1份，计量单位符合要求。 | 质量安全管理及检试验部 技术工艺部 设备工程部 制造部 | 否 |
| 11 |  | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：1）开发国内市场 2）企业形象广告宣传 3）企业进行招投标加分用。 | 质量安全管理及检试验部 售后服务部 | 否 |