项目编号：0193-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：陕西建科方圆汽车零部件有限公司

审核员：                         审核日期：2021年12月3日至2021年12月4日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 测量管理体系满足顾客的计量要求。已经实施对内部和对甲方满意度调查评价。2021年外部顾客满意度98%，已达标。无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。 已按文件规定将产品要求和工艺要求转化为计量要求，由技术部组织相关部门进行识别，按照GB/T91《开口销》、GB/T94.1《弹性垫圈技术条件 弹簧垫圈》等40个技术要求识别了顾客的计量要求，有《计量要求导出记录》。 | 综合管理部 设备环保部 质量管理部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录 | 5.3质量目标 | 查计量目标与完成情况统计表， 2021 年 1-11月质量标统计完成情况，质量目标“检验试验设备完好率”等15项，目标全部完成。 | 综合管理部 设备环保部 质量管理部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 2021年9月1日进行了2021年管理评审，管理评审由李发军总经理主持，各部门负责人参加。管理者代表贺晓明副总经理介绍了管理体系运行情况；管理评审输入资料：计量目标实现情况；计量顾客满意度测评结果；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。 管理评审就情况分析结果提出了两个方面的改进要求，已落实。 | 综合管理部 设备环保部 质量管理部 | 否 |
|  | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 已对公司合格外部供方进行管理，质量管理部对主要外部供方进行了评价； 查看了质量管理部，2021年计量检测合格供方目录和能力评价记录，缺少西安航天计量测试研究所、深圳华量校准检测有限公司的能力证明材料，不符合GB/T19022 标准条款6.4要求。 | 综合管理部 设备环保部 质量管理部 | 是01 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查看现场测量设备抽查：编号30808010电液伺服万能试验机、3848000128金相显微镜、12008491直读光谱仪等均有确认标识； 公司按照仪器类、量具类、温控仪表类等建立了测量设备台账总计335台件，制定了年度校准计划并实施；抽查了直读光谱仪等9台测量设备均有有效的校准或检定证书，详见《测量设备溯源抽查表》 生产现场和理化检验环境条件符合要求。 | 综合管理部 设备环保部 质量管理部 | 否 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查了质量管理部理化检验室编号为04012的洛氏硬度计、30808010电液伺服万能试验机、3848000128金相显微镜、12008491直读光谱仪等测量设备《计量确认记录表》确认依据、校准结果、验证结论、确认间隔、过程记录等符合要求。详见《计量要求导出和计量验证记录表》 | 综合管理部 设备环保部 质量管理部 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 制定了《测量过程控制程序》；制定了《10.9级螺栓硬度测量过程控制规范》、《光谱仪化学成分分析控制规范》，并对测量过程进行有效性确认，过程有效。已经按要求每月核查，根据核查数据过程受控。 确定了《10.9级螺栓硬度测量过程》为关键测量过程，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，能按控制规范规定的频次进行监视详见《测量过程控制检查表》。 | 综合管理部 设备环保部 质量管理部 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 有《测量不确定度评定程序》；查《10.9级螺栓硬度测量不确定度评定》，分析过程符合文件和技术规范规定。过程根据测量不确定度评定结果实施有效性确认。 具体见报告所附的《不确定度评定原始记录》。 | 综合管理部 设备环保部 质量管理部 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 2021年度内部顾客满意度综合得分96分，达到目标要求。 | 综合管理部 设备环保部 质量管理部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 2021年7月9日组织了公司测量管理体系内审，罗超为组长，成员：查亚福、杨展等。对公司全部部门进行了全要素的审核，测量管理体系方面共开出了1不符合项，于7月15日完成整改。审核记录保存完整. | 综合管理部 设备环保部 质量管理部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了冷镦成型、滚丝等12个过程的测量系统分析计划，对测量过程实施监视。 查看重复性、再现性数据记录和报告（JKFY-JL14-02-2021）符合要求。 | 综合管理部 设备环保部 质量管理部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性 | 8.3不合格控制 | 公司针对2021年度内审出具的不符合项完成了整改，对2020年度监督审核开出的不符合项完成了关闭。 未发现不合格测量设备和不合格测量过程。 | 综合管理部 设备环保部 质量管理部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 2021年9月1日管理评审就测量管理体系情况分析结果提出了两个方面的改进要求，已落实。 | 综合管理部 设备环保部 质量管理部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业的工艺文件、统计报表等能正确使用法定计量单位。两块压缩空气监测用压力表列入强制检定的计量器具由三原县计量测试所执行强制检定。 | 综合管理部 设备环保部 质量管理部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业2021年度耗能999.06吨标准煤，耗能主要是电、水、天然气等，能源计量器具由地方供能部门控制和管理。 | 综合管理部 设备环保部 质量管理部 | 否 |
| 15 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业认证证书主要用于企业形象宣传和市场投标。 | 综合管理部 设备环保部 质量管理部 | 否 |