[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

编  号：0065-2020-2021
审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：东营市金山石油机械制造有限公司
审核员：[image: image2.png]



审核日期： 2021年12月09日上午至2021年12月09日下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业（1-2）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？

测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境
	本年度新增布氏硬度计等6台测量设备。

查设备编号为150608，型号规格为WES-600B的电液式万能试验机，校准日期为2021年03月19日，校准机构为“山东深东华计量检测技术有限公司”，设备处于有效校准状态，粘贴了计量确认状态标识，测量设备证书与台账信息一致，符合要求。

查规格型号为HLN160，出厂编号21110007的便携式里氏硬度计，校准日期为2021年11月12日,校准机构为“山东深东华计量检测技术有限公司”，设备处于有效校准状态，粘贴了计量确认状态标识，符合要求。

  查质量管理部实验室，未提供出2021年11月11日的温湿度记录。不符合GB/T19022-2003标准“6.3.2环境”的要求。
	质量管理部

生产部
	不符合01

	2
	抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1计量确认


	抽查关键测量过程“卡箍头硬度检测过程”的“计量要求导出及验证记录”，测量要求识别正确；所配备的测量设备编号为21110005，型号规格为HB-30000B的布氏硬度计，制造单位：济南峰志试验仪器有限公司，校准日期为2021年11月12日，校准证书编号为SDH2111219002，校准机构为“山东深东华计量检测技术有限公司”；查“计量确认过程验证记录表”，验证方法正确，测量设备的配备合理，符合要求。

企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。
	质量管理部

生产部

技术开发部
	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	企业本年度新增了1个关键测量过程：卡箍头硬度检测过程。编制了JSSY
CL-GF-02《卡箍头硬度检测过程控制规范》，并按照该规范的规定对测量过程进行了控制及有效性确认。
	质量管理部

生产部
	否

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3.1测量不确定度


	企业编制了《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。抽查《卡箍头硬度检测过程不确定度评定报告》，评定方法符合要求，见《卡箍头硬度检测过程不确定度评定报告》。
	质量管理部
	否

	5
	企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？
	7.3.2溯源性
	企业的测量设备委外送检到1家机构：“山东深东华计量检测技术有限公司”，其营业执照有效；其机构注册号CNAS L11842。符合要求。
查型号规格FA1004H,器具编号2012090117的电子天平的校准证书，校准机构为“山东深东华计量检测技术有限公司”，证书编号：SDH21032550101，校准日期：2021年03月19日。量值已溯源到SI单位。符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。
	质量管理部
	否 

	6
	就顾客的计量要求是否

已满足来监视有关顾客

满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	查2021年度测量管理体系《顾客满意度调查报告》，内、外部顾客满意度分别为97.68%和98.0%，符合要求。
	供销部
	否

	7

	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	能源管理
	企业主要耗能品种为电。2020年12月至2021年11月用电68593度；折标煤8.43吨标煤。企业不是重点用能单位。
	生产部
	否


 2 / 2

