编号：1267-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 江苏苏龙环保科技有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产制造部 | 测厚仪 | 004 | （0-10）mm | ±0.05mm | 量块 3等 | 南京永衡计量测试技术有限公司 | 2021.09.17 | √ |
| 生产制造部 | 游标卡尺 | 017 | 0-200mm | ±0.03mm | 量块5等 | 南京永衡计量测试技术有限公司 | 2021.09.17 | √ |
| 技术开发部 | 电子万能试验机 | 006 | （0-10）kN | ±1% | 标准测力仪0.3级 | 南京永衡计量测试技术有限公司 | 2021.09.17 | √ |
| 生产制造部 | 双金属温度计 | 69561000100 | WSS-501 | ±1% | 数字巡回检测仪U=0.2℃ k=2 | 国防科技工业4311二级计量站 | 2021.03.19 | √ |
| 生产制造部 | 钢直尺 | 003 | 0-1m | ±0.2mm | 动态校准仪标准装置*U=0.5μm+5×10-7L k=2* | 国防科技工业4311二级计量站 | 2021.09.17 | √ |
| 技术开发部 | 数字式高阻计 | 005 | GZ-10型 | ±5% | 多功能校准器电阻：±0.03% | 国防科技工业4311二级计量站 | 2021.09.17 | √ |
| 生产制造部 | 压力表 | 20094815 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 压力表0.4级 | 阜宁县综合检验检测中心 | 2021.09.17 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由技术开发部负责溯源。公司测量设备全部委托南京永衡计量测试技术有限公司、国防科技工业4311二级计量站、阜宁县综合检验检测中心机构检定/校准，校准/检定证书由技术开发部保存。根据抽查7份测量设备情况，校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2021年12月18日~ 12 月19日上午 审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。