受理编号：0207-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 熔断器触头涂银层厚度检测 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （3±0.5）μm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB/T 13911-2008 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1．镀银厚度公差T= 1μm 导出测量设备最大允许误差：△允≤1/3Ｔ=1×1/3=0.33μm； 2. 测量设备校准不确定度推导： =0.33×1/3=0.11μm 3．测量范围推导： 镀银厚度（3±0.5）μm 在X射线荧光光谱仪0-30μm的测量范围之内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | X射线荧光光谱仪181225018 |  | EDX1800B | ±3%H |  | CB181205808 |  | 2019.1.2 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围0-30μm满足计量要求的测量范围（3±0.5）μm; 测量设备最大允许误差±3%H，当检测3μm时，允许误差为±0.09μm,满足于测量过程最大允许误差△允=0.33μm的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：郑乐程 验证日期：2019 年 8 月 16 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备是否满足计量要求。 - 测量设备经过检定。 - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2019 年12 月2 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |