高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程名称 |  | 耐压值零位校准 | 测量过程规范编号 |  | DG/CL-GF-0301 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 技质部 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：RK2672B耐压测试仪0－5kV。 测量方法：详见《耐压值零位校准过程控制规范》 环境条件： 常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，持证上岗。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 2019年7月2日用标准校准电阻20kΩ，对耐压测试仪设定标准电压值2000V进行测试，三次的平均电压值为1989V。 WB2673C耐压测试仪扩展不确定为Urel=1.2% k=2 测量过程的有效性按下列方法计算： E= Y0-YU=0.45 当E≤1时，此测量过程有效。 确认人员： 段文文 日期：2019.7.2 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  | 批准人 |  |