登高电气有限公司

涂银层的厚度测量不确定度评定

测量过程：熔断器触头涂银层的厚度检测

测量依据：GB/T 13911-2008

测量设备：X射线荧光光谱仪

仪器的示值误差:±3%H μm，H为标称值

建立数学模型

f=m

式中：f为被测熔断器触头的涂银层厚度；m为X射线荧光光谱仪显示的涂银层厚度

一．测量不确定度分量计算：

1．X射线荧光光谱仪示值重复性引入的不确定度分量：

选择标准银片3.00μm，分别放在X射线荧光光谱仪上测量10次，得到一组数据：（单位为μm）

2.98 ，3.02，3.02，3.05，3.03，2.97，3. 02，3.08，3.05， 3.03

= 3.025 μm

S== 0.032μm

u1= = 0.013μm

2．校准用标准银片厚度引入的不确定度分量：

根据提供的标准银片厚度证书：3.00μm

标准银片厚度的不确定度分量可以忽略不计

3．X射线荧光光谱仪分辨力导致的标准不确定度分量：

X射线荧光光谱仪的分辨力为0.01μm时,其半宽为0.005μm,

估计服从均匀分布，包含因子k=，所以

u2=ak=0.0053=0.003μm

4．X射线荧光光谱仪引入的不确定度分量：

X射线荧光光谱仪示值误差: ±3%H

当银层测厚测量值为3.0μm时，示值误差=±3.0×3%=±0.09μm

估计服从均匀分布，包含因子k=，所以

U3=0.09/= 0.05μm

二．合成标准不确定度的计算:

u=u12+u22+u32≈0.06μm

三．扩展不确定度的评定：

当X射线荧光光谱仪测量值为3.0μm时，取包含因子k=2，

扩展不确定度为:  U=k×u=2×0.06 =0.12μm