## 1A
登高电气有限公司
一、涂银层厚度测量过程监视统计记录表
测量过程名称：涂银层厚度的检测
被测参数：涂银层厚度 测量范围：3μm 允差范围：±0.5μm
测量仪器：X射线荧光光谱仪 测量范围0-30μm，示值误差:±3%H
监视方法：统计技术 |  |  | 标准银片：3.00μm
序号 | 核查 | 观察记录（μm） | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 2019.5.15 | 3.02 | 3.05 | 3.02 | 3.02 | 3.03 | 3.028 | 0.03
2 | 2019.6.15 | 2.98 | 2.97 | 3.03 | 3.01 | 3.02 | 3.002 | 0.06
3 | 2019.7.15 | 3.03 | 3.04 | 3.05 | 3.002 | 3.03 | 3.0304 | 0.048
4 | 2019.8.15 | 3.01 | 3.02 | 3.01 | 3.02 | 3.01 | 3.014 | 0.01
5 | 2019.9.15 | 2.97 | 3.02 | 3.01 | 2.99 | 3.02 | 3.002 | 0.05
6 | 2019.10.15 | 3.02 | 3 | 2.98 | 3.01 | 3.02 | 3.006 | 0.04
7 | 2019.11.15 | 3.02 | 3.02 | 3.01 | 3.02 | 3.03 | 3.02 | 0.02
| 3.0146 |  |  |  |  | 0.036857
查表得: |  | A2= | 0.577 | D4= | 2.115 | D3= | --
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 3.0146 | μm
上控制线 | UCL= |  | 3.0359 | μm
下控制线 | LCL= |  | 2.9934 | μm
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.036857 | μm
上控制线 | UCL= |  | 0.077953 | μm
下控制线 | LCL= |  | -- | μm
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，产品的涂银层厚度测量过程中未出现非正常变异， 能满足生产工艺要求。
核查人员：郑乐程

## 1B
登高电气有限公司
涂银层厚度测量过程质控图
UCL=3.036
CL=3.015
LCL=2.993
UCL=0.078
CL=0.037