测量过程有效性确认记录

编号:

| 测量过程名称 |  | 熔断器触头 涂银层厚度检测 | 测量过程规范编号 | DG/CL-GF-01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 技质部 | 控制程度 | 高度控制 |  |
| 测量过程要素概述： 测量设备：X射线荧光光谱仪 测量方法：将X射线荧光光谱仪的测头放在熔断器触头涂银层上，等待一分钟后检测过程结束，此时显示被测量数据。 环境条件：（20±3）℃ 测量软件； 有 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，且取得安全操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用标准银层片3.00μm对X射线荧光光谱仪的涂银层厚度检测过程的有效性进行确认： 2019年8月16日用X射线荧光光谱仪对标准膜片进行三次涂银层厚度检测，平均值为3.08μm 公司的X射线荧光光谱仪的最大允许误差MPEV为 ±3%H =±0.09μm ,MPE=0.09μm 当y0-y =0.08μm≤MPE=0.09μm时， 此测量过程有效。 确认人员： 郑乐程 日期：2019.8.16 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  | 批准人 |