附3：

测量过程有效性确认记录表

| 测量过程名称 |  | DN（15~20）2级水表示值误差测量过程 | 测量过程规范编号 | Q/HYGZ-01-2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量部 | 控制程度 | 高度控制 |  |
| 测量过程要素概述： 测量设备：规格型号为XBT-15-25的水表检定装置，0.2级，最大允许误差±0.2%。 测量方法：按照JJG162-2019《饮用冷水水表》的要求，对水表的示值误差进行测量，记录数据。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 其他影响量：无振动 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: - 查规格型号为XBT-15-25的水表检定装置的检定证书，检定日期：2020年05月08日，有效期至2022年05月07日，符合要求。 1）2021年10月22日，用规格型号XBT-15-25的水表检定装置测量水表的示值误差，取5次测量的平均值为Y1=0.120%； 2）2021年11月25日，用规格型号XBT-15-25的水表检定装置测量水表的示值误差，取5次测量的平均值为 Y2=0.132%; 测量过程的扩展不确定度：U=0.24%， k=2 测量过程的有效性按下列方法计算： En= Y1−Y22U=0.04 En=0.04＜1，此测量过程有效。 确认人员：尹淑琴 日期：2021年11月25日 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  | 批准人 |