项目编号：0269-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：北京慧怡科技有限责任公司

审核员：

审核日期：2021年12月01日上午～ 2021年12月02日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业建立测量体系后取得了哪些成绩？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。对投诉的处理情况：企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 自上年度监督审核一年来，测量管理体系在企业的运行平稳，企业在管理、生产、经营、安全、销售等各方面均有一定的提升。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。查2021年度的“内部顾客满意度调查报告”，分别发出内、外部顾客满意度调查表6份、3份，全部收回，内、外部顾客满意度分别达到97.5%、98.67%，符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。 企业的组织机构变更情况：管理者代表由原来的黄红江变更为侯静。 企业新取得了4个新产品的“中华人民共和国计量器具型式批准证书”,类别均为F，准确度均为2级。 - 1)IC卡智能冷水水表（水表），证书编号2021F138-11。型号LXSGK-15,规格DN15(Q3=2.5m3/h;R100);型号LXSGK-20,规格DN20(Q3=4.0m3/h;R100)； - 2)IC卡智能冷水水表，证书编号2021F1 - 07-11。型号LXSK-15,规格DN15(Q3=2.5 - m3/h;R100);型号LXSK-20,规格DN20(Q3= - 4.0m3/h;R100)；型号LXSK-25,规格DN25 - (Q3=6.3m3/h;R100)； - NB-10T远传冷水水表，证书编号2021F108-11。型号LXSY-15,规格DN15 - (Q3=2.5m3/h;R100);型号LXSY-20,规格DN20(Q3=4.0m3/h;R100)；型号LXSY-25,规格DN25(Q3=6.3m3/h;R100)； 4）NB-10T远传冷水水表（水表），证书编号2021F139-11。型号LXSGY-15,规格DN15(Q3=2.5m3/h;R100);型号LXSGY-20,规格DN20(Q3=4.0m3/h;R100), | 管理层 质量部 行政部 生产部 营销中心 电商部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了5项质量目标，有具体指标、可测量，已分解到测量管理体系涉及的5个部门。抽查其中“关键测量设备计量确认率100%”分解到了质量部、生产部，“培训合格率100% ”分解到行政部；“测量过程失控不超过24小时”分解到质量部、生产部。符合要求。 公司已对2021年1月至11月质量目标的完成情况进行了统计考核，各项质量目标均已完成。公司领导层重视测量管理体系目标完成情况，在管评中对公司2021年度质量目标完成情况做了总结，认为：公司计量工作质量目标策划到位，执行效果及运行是有效的。 | 管理层 质量部 行政部 生产部 营销中心 电商部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理 评审 | 企业于2021年11月26日单独召开了测量体系管理评审会议，会议由总经理黄洪江主持，管理者代表侯静及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。评审输入包括测量管理体系运行情况、质量目标完成情况、内审情况等8项内容。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并部署了公司测量管理体系下一步的工作重点是加强测量设备的管理和测量管理体系相关制度的完善。评审结论：公司测量管理体系符合标准要求和公司实际情况，制定的质量方针和目标合乎公司战略目标，并得到实现，体系运行有效，符合要求。 | 管理层 质量部 行政部 生产部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？是否有计量确认状态标识？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量 设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查公司《测量设备台账》中出厂编号为KC3856-3的“耐振压力表”，检定日期为2021年08月05日，有效期至2022年02月04日，处于有效检定状态，有计量确认状态标识，符合要求。 查出厂编号JS-306的电子秒表，校准日期2021年08月09日,检定机构为“北京市计量检测科学研究院，其计量检定机构授权证书号为（国）法计（2017）号”，处于有效检定状态，有计量确认状态标识。 - 共抽查6份检定校准证书，均在有效期内，证书填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测 量设备和辅助 材料、消耗性材 料和提供服务 的外部供方如 何识别、选择、 评价和监视？ | 6.4外部 供方 | 查企业的《合格供方名录》，入账的主要合格供方为：原材物料供方18家、测量设备供方10家、检定/校准服务供方1家。 抽查外部供方的《合格供方评定表》： 1）已对原材料“基表DN15合金”的供应商“连云港福斯特表业有限公司、“电动阀门DN40”的供应商“盛丰阀门有限公司”等的资质、供货能力、产品实物质量进行了评价，评价资料包括了营业执照、供方基本情况调查表、供方检测设备清单等，符合企业要求。 - 已对测量设备“XBT-15-25水表检定装置”的供应商“江西长江仪表有限责任公司”等的产品质量、资质、服务等进行评价，结论为保持合格供应商资格。 - 查质量部，未提供出对SHORE A型橡胶硬度计的校准机构“北京市计量检测科学研究院”的持续评价资料。不符合GB/T19022-2003标准“6.4外部供方”条款的要求。 | 质量部 生产部 | 不符合01 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量 确认 | 抽查关键测量过程：“DN（15~20）2级水表示值误差测量过程”的识别正确，使用的测量设备“水表检定装置”的测量范围：口径(15-25)mm，水量(0-100)L,检定日期：2020年05月08日，查该测量过程的《计量要求导出和计量验证记录表》，验证日期2021年6月16日，验证方法正确，符合要求。 企业规定对验证不合格的测量设备应停用并维修后再检定/校准，或做报废处理。符合要求。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量 过程 | 企业共识别了16个测量过程，其中1个关键测量过程。本年度无新增关键测量过程。 查已识别的关键测量过程：“DN（15~20）2级水表示值误差测量过程”的计量要求导出正确，配备的测量设备已校准并计量验证，验证方法正确，验证结果为满足要求。 经查：企业能按照控制规范的要求对测量过程进行有效控制。抽查关键测量过程“DN（15~20）2级水表示值误差测量过程”，已进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并按规定的频次对测量过程进行持续监视。附2《测量过程监视记录及控制图》，附3《测量过程有效性确认表》，符合要求。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 查关键测量过程“DN（15~20）2级水表示值误差测量过程”的不确定度评定情况，不确定度评定方法正确。详见附1《DN（15~20）2级水表示值误差测量过程不确定度评定报告》。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系 审核 | 企业制定了2021年《测量管理体系内部审核计划》，于2021年11月11日～12日单独组织了测量管理体系内审，分2个组，对5个职能部门进行了全要素的审核，发现的1个涉及“6.3.2环境”的不符合项，已完成整改。符合要求。 | 质量部 行政部 生产部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程按照控制规范规定的频次进行持续监视控制。 抽查关键测量过程“DN（15~20）2级水表示值误差测量过程的监视记录及控制图”显示，已对“DN（15~20）2级水表示值误差测量过程进行了有效性持续监视和记录，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上年度认证审核出具的不符合项： - 编号为Q/HYJ01.001-2020的 《线路板焊接手册》，无编制、审核、批准人员签名，未按要求履行批准手续，不能证明其有效性；不符合GB/T19022- - 2003标准6.2.1程序条款。属一般不符合项。 2、查水表检验测量过程中要求水温度控制在（10~30）℃，配套用计量器具玻璃温度计（0~150）℃,校准证书编号：RA19S-AE001214中，校准点是50℃、100℃，不满足测量过程计量确认验证要求。不符合GB/T19022-2003标准7.2.1程序条款。属一般不符合项。 经确认上述两项不符合已进行原因分析，制定并实施了纠正措施，经验证不合格控制有效，不符合项关闭，符合要求。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业《测量管理体系内审不符合项报告》，对2021年11月11日～12日内审过程中发现的1个涉及“6.3.1环境”的不符合项，进行了原因分析，制定了纠正措施，于2021年11月16日完成了整改，审核员黄红江与2021年11月16日进行了有效性验证，纠正措施有效。企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 质量部 行政部 生产部 营销中心 电商部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查QR8.6-05水表检定记录、测量过程及控制一览表等记录文件、报表资料中计量单位的使用符合法定计量要求。 企业无强制检定的测量设备。 | 质量部 行政部 生产部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。 | 营销中心 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能品种为水、电；2020年12月～2021年11月共用水3600吨，用电186030度。折合23.17吨标煤。企业不是重点用能企业。 | 生产部 | 否 |