附3：

测量过程有效性确认记录表

| 测量过程名称 |  | PE100管材壁厚测量过程 | 测量过程规范编号 | XH/ZY-03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检部 | 控制程度 | 高度控制 |  |
| 测量过程要素概述： 测量设备：测量范围（0～30）mm的壁厚连续测量仪，最大允许误差±0.04mm,U=0.002mm,k=2 测量方法：按照GB/T8806-2008《塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 》的要求，对壁厚连续测量 仪调零后直接测量厚度，并读出显示数据，记录数据。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 其他影响量：无振动 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: - 查测量范围（0～30）mm壁厚连续测量仪校准证书，校准日期：2021年04月12日，符合要求。 1）2021年10月6日，用测量范围（0～30）mm的壁厚连续测量仪测量PE100管材壁厚，取5次测量的平均值为Y1=4.59mm； 2）2021年11月7日，用测量范围（0～30）mm的壁厚连续测量仪测量PE100管材壁厚，取5次测量的平均值为 Y2=4.54mm; 测量过程的扩展不确定度：U=0.098mm k=2 测量过程的有效性按下列方法计算： En= Y1−Y22U=0.36 En=0.36＜1，此测量过程有效。 确认人员： 日期：2021年11月7日 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  | 批准人 |