编号：0282-2020-2021

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | 接地电阻测试 | 被测参数要求(含公差) | ＜ |
| 被测参数要求识别依据文件 | CJ/T265-2016《无负压给水设备》 |
| 计量要求导出方法被测参数要求＜0.1Ω，导出测量设备计量要求测量结果应精确到0.01Ω。 |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 | 型号规格 | 主要计量特性(最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
| 接地电阻测试仪/20363 | CC2520 | *U*r=0.96% *k*=2 | YT-064-2021-0605911 | 2021.6.7 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 计量验证记录选择的接地电阻测试仪测量范围为（10-500）mΩ，能够测量到0.1Ω左右，满足要求。所配接地电阻测试仪测量读数可读数到0.0001Ω（准确读数到0.001Ω），满足导出计量要求。验证结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项）吴连.jpg验证人员签字： 验证日期：2021年06月09日 |
| 认证审核记录：1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求；
2. 计量要求导出方法正确；
3. 测量设备的配备满足计量要求；
4. 测量设备经过检定/校准；
5. 测量设备验证正确。

微信图片_20181022165728.jpg审核员签名：周静.jpg企业代表签字： 审核日期：2021年12月04日 |