**测量设备溯源抽查表**

编号：0282-2020-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏明润环境科技有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 绝缘电阻表 | 21939 | ZC25-3 | *U*=4.6% *k*=2 | 绝缘电阻表检定装置  *U*=0.2%～5% *k*=2 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2021.06.07 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 5020116 | 0-200mm | ±0.03mm | 量块 五等 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2021.06.07 | √ |
| 生产部 | 压力表 | HC69611838706 | 0-4MPa | 0.5级 | 精密压力表  0.25级 | 江苏鼎盛检测中心有限公司 | 2021.08.02 | √ |
| 生产部 | 电磁流量计 | 20040103549 | KEFC-P-150G4-CNCNL7-K20-A2M05/N/N | ±1.0% | 水流量标准装置  ±0.05% | 安正计量检测有限公司 | 2021.08.02 | √ |
| 生产部 | 接地电阻测试仪 | 20363 | CC2520 | *U*=0.96% *k*=2 | 模拟交直流标准电阻器  *U*r=0.058% *k*=2 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2021.06.07 | √ |
| 生产部 | 耐压测试仪 | 3233 | CJ2670S | *U*=1.9% *k*=2 | 耐电压测试仪校验装置  *U*r=0.20% *k*=2 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2021.06.07 | √ |
| 生产部 | 电接点压力表 | 190465362 | (0～1.6)MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置  0.4级 | 镇江市计量检定测试中心 | 2021.12.03 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由计划财务部负责溯源。公司测量设备全部委托扬州市天域计量测试有限公司、江苏鼎盛检测中心有限公司、镇江市计量检定测试中心、安正计量检测有限公司检定/校准，校准/检定证书由计划财务部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 周静.jpg审核日期：2021年12月04日  微信图片_20181022165728.jpg审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。