接地电阻测试仪期间核查记录
（
[image: image23.jpg]


 控制图）
a.概述（实施方法）
   采用标准电阻作为核查标准，间隔一个月定期核查接地电阻测试仪，每次测量次数为2次，取均值。
b.过程监视数据（
[image: image2.wmf]W

）
	时  间
	序  次
	
[image: image3.wmf]i

x


	
[image: image4.wmf]1

,

-

-

=

i

i

i

s

x

x

R



	2021.06.30
	1
	0.102
	/

	2021.07.30
	2
	0.104
	0.002

	2021.08.30
	3
	0.105
	0.001

	2021.09.30
	4
	0.103
	0.002

	2021.10.30
	5
	0.102
	0.001

	2021.11.30
	6
	0.100
	0.002

	均   值
	
[image: image5.wmf]1023

.

0

1

x

å

=

=

i

x

k


	
[image: image6.wmf]0016

.

0

,

1

1

=

-

=

å

j

i

s

R

k

R



	注：在测量仪器两次校准之间可有尽量多次同类方式的测量，当没有异常结果的情况可在再作校准前绘制控制图，并分析和保存；当发现异常结果或审核认证需要时，可即时绘制控制图并分析。


c.控制图特定值

[image: image7.wmf]x

图：
      
[image: image8.wmf]0523

.

0

=

=

x

CL



[image: image9.wmf]1053

.

0

0016

.

0

880

.

1

1023

.

0

R

s

2

=

´

+

=

+

=

E

x

UCL



[image: image10.wmf]0993

.

0

0016

.

0

880

.

1

1023

.

0

2

=

´

-

=

-

=

s

R

E

x

LCL



[image: image11.wmf]s

R

图：

[image: image12.wmf]0016

.

0

=

=

s

R

CL



[image: image13.wmf]00523

.

0

0016

.

0

267

.

3

4

=

´

=

=

s

R

D

UCL



[image: image14.wmf]-

-

-

-

-

-

=

LCL


d.控制图绘制
[image: image1.wmf]s

R

x

-


[image: image15.wmf]x

图：

[image: image16.wmf]UCL

（0.1053）                                                          
                                                                                                    


[image: image17.wmf]CL

 （0.1023）                                                                     

[image: image18.wmf]LCL

（0.0993）                        

[image: image19.wmf]s

R

图：

[image: image20.wmf]UCL

（0.00523）
 
[image: image21.wmf]CL

（0.0016）                                                    

                                                                       
 
[image: image22.wmf]LCL

（-----）                       

        

                       1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
 e.控制结果评价：     在控制限以内，过程稳定。

_1592912184.unknown

_1700423944.unknown

_1700424212.unknown

_1700424351.unknown

_1700424193.unknown

_1592912338.unknown

_1592912485.unknown

_1592912493.unknown

_1592912315.unknown

_1539170107.unknown

_1539170114.unknown

_1539170116.unknown

_1562508008.unknown

_1539170111.unknown

_1539170092.unknown

_1539170102.unknown

_1539170103.unknown

_1539170099.unknown

_1539170090.unknown

_1539170091.unknown

_1539170086.unknown

_1539170081.unknown

