项目编号：0270-2020-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：金卡水务科技有限公司

审核员：                           审核日期： 2021年12月04日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司建立了《测量设备管理台账》，共52台（套）测量设备，实行A、B、C管理；均纳入到测量管理体系管理范畴；公司无强制检定测量设备；测量设备按周期送检计划进行检定/校准，列入计量管理工作。 查：测量设备编号为180807的水表检定装置，2021年06月30日经上海市计量测试研究院校准合格； 查：测量设备编号0292804301021230094的压力变送器，2021年11月22日经广州广电计量检测股份有限公司校准合格； 查：测量设备编号20170531的质量法水表检定装，2020年12月08日经浙江省计量科学研究院检定合格； 查：测量设备编号20200903的全自动水表试验装置，2020年11月25日（复校间隔24个月）经苏州市计量测试院校准合格。 现场标识、台账信息和证书一致。测量设备使用环境条件满足要求。 | 生产部 工艺部 设备部 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：水表流量示值误差测量过程测量设备计量验证，示值误差要求：±2.0%；配备了0.2级水表检定装置，量程为（0.005~6.3）m³/h，2021年06月30日校准合格，准确度等级0.2级，验证满足要求。 抽查：水表压力检测测量过程，测量要求：≤63kpa，允许误差：±0.5kpa；配备了0.2级的量程为（0~4）Mpa的压力变送器，2021年11月09日校准合格，准确度等级为0.2级，验证满足要求。 | 生产部 工艺部 设备部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业在上一度没有新增关键测量过程。企业对测量过程进行持续监视控制，查冷水水表流量示值误差测量过程，对4.0m³/h流量点测量过程的留样数据为0.40%，检测结果数据为0.45%，满足要求。 | 生产部 工艺部 设备部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查：《活塞式水表检定装置 DN20 Q3流量示值误差检测过程不确定度评定》等关键测量过程不确定度，评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 生产部 工艺部 设备部 | 否 |