项目编号：0195-2020-2021

审核员远程审核记录

企业名称：中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司

审核员：                                       审核日期： 2021.12.13-2021.12.15

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查公司对检验计量中心下达了质量目标中，检验计量中心每周对检验计划执行率、数据准确率等指标完成情况进行了检查统计。但公司对检验计量中心下达的质量目标中缺少测量设备量值溯源等计量要求。经与企业沟通后，企业已立即安排组织整改。 炼油运行五部对公司下达的质量目标分解落实到班组、责任到人，并制定了详细的保证措施。 | 检验计量中心 运行五部 | 否 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查检验计量中心2021-A-01，2021-A-04供应商评价记录，对气相色谱仪、馏程测定仪等设备供应商以及气体等材料试剂的供应商的产品质量、服务、技术等进行了跟踪评价。 | 检验计量中心 | 否 |
| 3 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查检验计量中心设备编号0711503石油产品多功能低温测定仪、设备编号24614熔指测定仪均处于有效校准状态，设备计量确认标识正确，使用环境条件符合要求。 抽查2021年12月13日外排废水COD测定，所用计量器具滴定器、吸量管处于有效校准状态，测定结果计算对滴定器的体积进行了修正,测量结果重复性符合标准要求。 | 检验计量中心 运行五部 | 否 |
| 4 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 检验计量中心共识别测量过程280项，其中重要测量过程2项。运行五部共识别测量过程477项。测量要求识别正确，测量设备均经检定/校准和计量确认。抽查检验计量中心聚丙烯熔融指数测定测量过程，计量确认方法正确，按计划频次进行了持续监视。 抽查了聚丙烯熔体质量流动速率的测定测量过程，对编号为SLJBIC12C2的聚丙烯树脂进行留样再测现场试验，测定结果为18.8g/10min，原测定结果为18.9g/10min，测定结果再现性满足标准要求。 | 检验计量中心 运行五部 | 否 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 检验计量中心无新增关键测量过程。抽查检验计量中心COD测定关键测量过程，测量要求识别正确，编制了高度测量过程控制规范，测量设备经检定/校准，计量确认/验证方法正确，并对测量过程进行了持续监视控制和有效性确认。 | 检验计量中心 | 否 |
| 6 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查检验计量中心COD测定关键测量过程进行了测量不确定度评定，评定方法正确 | 检验计量中心 | 否 |
| 7 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 检验计量中心对测量过程的持续监视制定了计划，并按计划频次开展了继续监视。查检验计量中心对废水中COD测定测量过程按1次/天的频次进行持续监视，聚丙烯熔融指数测定测量过程按1次/周的频次进行了持续监视。 | 检验计量中心 运行五部 | 否 |
| 8 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查炼油运行五部对2021年测量体系审核中查出的17062-052便携式报警器设定值与公司设定要求不符的问题已完成整改并经验证满足要求。 | 运行五部 | 否 |
| 9 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 检验计量中心每月对测量设备按检定/校准计划进行检定/校准。抽查检验计量中心设备编号052317475烟气分析仪、设备编号0711503石油产品多功能低温测定仪、设备编号24614熔指测定仪均由河北省监督检测研究院进行了有效的校准，校准证书编号分别为HYHH20-11517、RGGH21-JZ03783、RGGH21-JZ03884。 抽查炼油运行五部设备编号D-103EL3200硫化氢气体检测仪经河北省监督检测研究院校准合格， 证书编号为HXBB21-2384，FI20602柴油质量流量计由企业进行了内部校准。 | 检验计量中心 运行五部 | 否 |