项目编号：0195-2020-2021

审核员远程审核记录

企业名称：中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司

审核员：  吴辉                                       审核日期： 2021.12.13～2021.12.15

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 抽查发展计划部《天然气主办的天然气委托运输及交接计量协议》，合同编号：30750000-20-FW0611-0002；《原油计量交接、结算协议》，合同编号：30750000-20-FW0611-0002。两份合同均编制了计量条款，规定计量交接方式、交接允差、计量过程的控制、计量确认以及过程监视，内容详实，过程可控。 | 发展计划部 | 否 |
| 2 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查天然气进厂测量过程（SJZCL-102301007MY），配备测量设备为涡轮流量计，出厂编号：08219090108012；生产厂家：天信集团；型号：TBQZ-150B；2021年9月18日经河北省计量监督检测研究院检定，判定1.0级合格，证书编号LLGL21-03067，检定证书信息台账一致，现场计量标识合格且在有效期，环境条件满足要求。 查新鲜水进厂测量过程（SJZCL-102301004NY），出厂编号为1262304300166；生产厂家：汇中仪表股份有限公司；型号：SCL-76；2021年9月18日经河北省计量监督检测研究院检定，判定1.0级合格，证书编号LLYG21-00983，检定证书信息台账一致，现场计量标识合格且在有效期，环境条件满足要求。 查炼油外购电1测量过程（SJZCL-102301017NY），出厂编号为8025930638；生产厂家：威胜集团有限公司；型号：DTSD331；2021年1月12日经国网河北省电力有限公司电力科学研究院检定，判定0.2级合格，证书编号能字第2021-2506号，检定证书信息台账一致，现场计量标识合格且在有效期，环境条件满足要求。 查氮气进厂测量过程（SJZCL-102301001NY），出厂编号为7306555；生产厂家：艾默生过程控制有限公司；型号：3051CD2A02A1AS5M5D4E8HR5；2021年9月28日经河北省计量监督检测研究院检定，判定0.1级合格，证书编号RGYB21-06465，检定证书信息台账一致，现场计量标识合格且在有效期，环境条件满足要求。 | 检验计量中心 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查高度控制过程原油进厂过程（SJZCL-102301001MY），出厂编号为P644647336刮板流量计，生产厂家：美国史密斯，型号：JB10-S5，2021年11月19日经河北省计量院检定，判定0.2级合格，证书编号LLRL21-00569,现场环境符合要求。同时调取2021年8月份原油进厂比对数据，双方以刮板流量计累积量做计量结算，厂内质量流量计监控原油进厂量，同时检测原油含水率、密度，每班次对纯油量、密度、含水率进行比对，数据详实，差率可控。 查高度控制过程焦化电子汽车衡计量（SJZCL-102301031MY）出厂编号为Q00793-6ER；生产厂家：梅特勒-托利多称重设备有限公司；型号：SCS100；2021年10月13日经河北省计量监督检测研究院检定，判定Ⅲ级合格，证书编号LXHQ21-00676，检定证书信息台账一致，现场控制监视频次每月一次，监视过程为衡器比对，数据可控，监视人员张玉翠，现场计量标识合格且在有效期，环境条件满足要求。 | 检验计量中心 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 储运运行部无新增关键测量过程。 查储运运行部高度测量过程铁路10道柴油出厂（SJZCL-240001045MY）。配备测量设备为质量流量计，出厂编号：13218182/3406368；生产厂家：艾默生过程控制有限公司；型号：CMFHC2G451N2BPMZZZ/2700R12ABPMZCZ；2021年9月6日经河北省计量监督检测研究院检定，判定0.2级合格，证书编号RNRL21-00156，检定证书信息台账一致，现场计量标识合格且在有效期，环境条件满足要求。 查储运运行部高度测量过程石脑油1201化工产品出厂（SJZCL-240001061MY）。配备测量设备为质量流量计，出厂编号：391797/3220102；生产厂家：艾默生过程控制有限公司；型号：CMF200M419NU/1700C12ABPMZZZ；2021年8月9日经河北省计量监督检测研究院检定，判定0.2级合格，证书编号RNRL21-00347，检定证书信息台账一致，现场计量标识合格且在有效期，环境条件满足要求。 | 储运运行部 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查2020年度不符合01：在储运运行部发现： G201罐雷达液位12.389米，罐量为2845.958t，计量员现场实测液位12.350米，罐量为2836.987t，与封罐量差异0.32%、雷达液位计与人工检尺差异39mm，测温没有按国标《石油和液体石油产品温度测量》上中下三点温度的平均值计算，没有采用便携式电子温度计测温。 企业配备了便携式电子温度计测温，加强监测人员培训管理，测量过程比对监视，不符合经过验证同意关闭。 | 储运运行部 | 否 |