项目编号：0195-2020-2021

审核员远程监督审核记录

企业名称：中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司

审核员： 叶明                                审核日期：2021年12月13日～12月15日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 查检验计量中心的外部供方评价，企业测量设备外送的检定单位为河北省计量监督检测研究院，检定机构为法定计量检定机构。 查物采中心采购的爱默生质量流量计是具有生产许可证的流量计供应商 | 检验计量中心 物采中心 | 否 |
| 2 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查电气仪表中心编号AT-00301硫化氢气体探测器于2021.8.26检定，检定合格。现场环境满足要求，标识完整。 查检验计量中心的N0604活塞压力计标准于2020.7.8检定合格，有效期至2022.7.7，实验室条件满足要求，标识完整。 查水务运行部编号为1262304300166的超声波流量计于2021.8.26检定合格，现场条件满足计量要求。 | 电气仪表中心 检验计量中心 物采中心 水务运行部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查水务运行部的炼油循环水装置三循系统压力高度测量过程：压力变送器检定日期2022年11月15日，计量要求导出方法正确，计量验证符合要求，验证人刘国宏。 查检验计量中心的气体活塞压力计标准装置测量范围（0～60）MPa ，准确度等级为0.05级，计量要求导出方法正确，其中主标准器活塞式压力计于2020年6月3日检定合格，计量确认人宋晓华确认通过。 | 电气仪表中心 检验计量中心 水务运行部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 水务运行部编制了炼油循环水装置三循系统压力高度测量过程的控制规范，进行了过程有效性确认，2021年11月份进行了监视统计分析，监视过程状态正常。 查检验计量中心的气体活塞压力计标准装置测量过程识别为高度，采用比对的监视方法，监视日期2021年10月9日，监视结果过程状态受控。 | 检验计量中心 水务运行部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查水务运行部编制了炼油循环水装置三循系统压力高度测量过程进行了测量不确定度评定，评定方法正确 | 水务运行部 | 否 |
| 6 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2020年体系认证审核时查出物采中心化工品库房和危化品库房，无计量器台帐，出厂编号B525086020的电子秤和编号562-AT-00005的气体检测报警仪，无检定证书。经现场拍照确认，电子秤在2021.5.17检定合格，气体检测报警仪2021.7.7均已检定合格，并建立台帐。此项不合格项已验证完成并关闭。 | 物采中心 | 否 |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查检验计量中心强检计量器具台账，企业共有强制检定测量设备1076台件，其中贸易结算计量器具112台件，计量标准15台件，强检压力表949台件。 远程抽查检验计量中心强检压力表的检定授权证书，证书编号为冀石化法计2021Q001号，发证日期为2021.5.10，有效期至2024.4.8日。 查水务运行部编号为1262304300166的新鲜水超声流量计于2021年8月26日检定合格，强制检定管理满足要求。 查电气仪表中心维护的编号181的数字电度表于2021年4月12日检定合格，满足强制检定要求。 | 电气仪表中心 检验计量中心 水务运行部 | 否 |
| 8 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业消耗能源主要有：原油、蒸汽、水、电等，上年度共消耗111.88万吨标准煤，企业是重点耗能单位。 | 检验计量中心 | 否 |
| 9 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业建立了能源计量管理制度，检验计量中心负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图， 进出用能单位应配 91 台（件），实配 91台（件）；进出主要次级用能单位应配 813台（件），实配 813 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 387台（件），实配 379台（件），配备率满足要求； | 检验计量中心 | 否 |
| 10 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求？ 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查进出用能单位编号为1262304300166新鲜水测量设备于2021年8月26日经河北省计量监督检测研究院检定，精度0.5级；查进出次级用能单位编号为NA038D1800石脑油测量设备于2021年9月18日检定（校准），精度0.5级；查重点耗能设备编号为ST051489中压蒸汽，于2021年10月22日检定，精度0.2级，满足要求。 能源测量设备配备精度等级满足要求并按期检定。 | 电气仪表中心 检验计量中心 水务运行部 热电运行部 | 否 |
| 11 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源数据通过现场表信号采集到公司实时数据库中，通过计量网络图建立各能源系统产耗数据，通过比对日量变化趋势、产耗差量、装置工艺条件等方法进行数据监控、比较来进行数据分析。 | 检验计量中心 水务运行部 热电运行部 | 否 |