编 号：0256-2020-2021

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 226．1774万吨 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 55 | 121 | 207 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 98% |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 能源计量器具检定率是否达到要求 | 达到要求 | 达到要求 | 达到要求 |
| 天津石化是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：煤炭、天然气、原油、燃料油、液化石油气、炼厂干气、石脑油、石油焦、其他石油制品、热力、电力。2020年天津石化综合能源消费量2261774吨标准煤。企业建立了能源计量管理制度，技术质量部负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图，进出用能单位应配92台（件），实配92台（件）；进出主要次级用能单位应配303台（件），实配303台（件）；进出主要用能设备（单元）应配1039台（件），实配1018台（件），配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为F9904231W20涡街流量计，2020年6月1日经天津分公司计量中心站检定，精度1.0级,查进出次级用能单位编号为H20204328的电磁流量计，于2020年5月9日经天津分公司计量中心站检定，精度0.5级，查重点耗能设备编号为20141680的电磁流量计，于2020年3月4日经天津分公司计量中心站检定，精度0.5级，满足要求。能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每日由各使用单位上报日报表，化验计量部建立数据采集系统对数据采集、统计汇总，生产部每月平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。 审核组长(签名)_________ 受审核方代表（签名） 日期: 2021.12.22. 日期 |  |  |  |