项目编号：0291-2020-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：江苏恩华药业股份有限公司

审核员：李俐                                         审核日期：2021.12.4-12.5

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查：测量设备台账已对测量设备进行ABC分类管理。测量设备共1086台。测量设备均送法定计量检定机构及有资质的校准机构检定校准。 查：编号31433，光度计，校准日期2021年3月2号；编号：SA170818183/S3-7臭氧浓度检测仪，校准日期2021年6月2号。 在用的测量设备的计量确认合格标识齐全，完好，符合要求。 测量设备台账信息和证书一致。 固体制剂车间要求环境条件温度(10-30)℃，相对湿（10-60）%RH，配备的编号08080663温湿度记录仪的校准证书：校准日期：2021.9.15，经东莞市帝恩检测有限公司校准，满足要求。 抽查，编号31433，光度计；编号：SA170818183/S3-7臭氧浓度检测仪，等计量器具均在有效期内，溯源性满足要求。 | 固体制剂车间 固体制剂车间Ⅱ 安保部 供应链 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业的建立了《计量计量确认控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法，测量设备满足预期使用要求。 | 固体制剂车间 固体制剂车间Ⅱ 安保部 供应链 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业建立了《测量过程管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业共识别了35个测量过程，抽查其中关键测量过程17个。编制了《测量过程控制明细表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 固体制剂车间 固体制剂车间Ⅱ 安保部 供应链 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 查《测量不确定度评定管理程序》文件满足标准要求。 重点抽查了药片硬度。测量过程不确定度评定方法正确。 | 固体制剂车间 固体制剂车间Ⅱ 安保部 供应链 | 否 |