项目编号：1237-2021

审核员现场审核记录

企业名称:精嘉阀门集团有限公司

审核员：              审核日期： 2021年12月15日下午~2021年12月16日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问: 质保部匡士标、生产部徐耀等人员，了解他们的计量职能，他们都清楚本部门职能和自己的工作职责 | 质保部、生产部 | 符合 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质保部已组织识别顾客的测量要求、法律法规要求。建立了部门《测量过程控制及一览表》及《计量确认明细表》验证满足要求。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 质保部、生产部 | 符合 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 查：企业质量目标分解到个部门和车间，有具体目标可以测量，1~11月质量目标已完成。 | 质保部、生产部 | 符合 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 质保部相关人员参加公司组织培训、并采用考试进行考核评价。 查：员工徐耀取得三级/高级技能，材料物理性能检验和材料化学成分分析职业资格证书。黄洋取得四级/中级技能职业资格证书。检验人员黄洋、叶翔、周伟已经公司授权从事产品检验工作。 | 质保部、生产部 | 符合 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查质保部：编号为JJFM-ZD-2021-01《零件尺寸检验作业指导书》；计量单位使用正确，文件受控。符合要求 | 质保部、生产部 | 符合 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 查：企业编制《记录管理程序》，明确了测量记录的管理、填写要求、收集、储存和处理的相关规定。 查：编号4 'Z40H-300LB《检验与试验记录》，产品名称：闸阀，检验员周伟，检验日期2021.07.10检验结论合格。符合要求 编号12 'J541H-600LB《检验与试验记录》，产品名称：截止阀 检验员：黄洋，检验日期：2021.08.01，检验结论合格。符合要求 | 质保部、生产部 | 符合 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查：《精嘉阀门集团有限公司（计量器具、溯源证书、溯源计划台账）》，管理测量设备37台（件）抽查：8台测量设备，设备信息和证书与台账信息一致，详见测量设备溯源抽查表。标识清楚，在有效期内，符合要求。 测量设备使用满足环境要求。 查：质保部理化室现场编号：25891726用于样品称量电子天平未校准。不符合GB/T19022-2003/7.3.2溯源性 查：质保部理化室现场编号：5621半自动冲击试验机未粘贴计量确认合格标识。不符合GB/T19022-2003/6.2.4标识_ | 质保部、生产部 | 不符合01 不符合02 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制《软件管理程序》。规定质保部负责对软件的管理、维护、使用、测试、确认等做出规定。 公司暂无测量软件。 | 质保部、生产部 | 符合 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 质保部识别了31个测量过程。 查：《计量要求导出和计量验证记录表》关键测量过程闸阀阀杆直径尺寸测量过程，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。符合要求。 | 质保部、生产部 | 符合 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 查：质保部负责对测量过程进行识别，相关部门负责测量过程的实施和控制，用《测量过程及控制一览表》进行汇总，共识别了31个测量过程，其中关键测量过程3个，闸阀阀杆直径尺寸测量过程为关键测量过程，编制了控制规范，按照规定的频次进行控制，使用了统计技术。进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见测量过程控制检查 表，符合要求。 | 质保部、生产部 | 符合 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制测量不确定度文件，查：《测量不确定度管理程序》，质保部负责测量不确定度分析，评定方法的提出，并负责测量不确定度的评定工作。·。 现场重点抽查了《闸阀阀杆直径尺寸测量过程》，进行了不确定度评定，方法正确。符合要求。具体见附件。 | 质保部、生产部 | 符合 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格控制程序》，规定质保部归口管理不合格测量体系、不合格测量过程和不合格测量设备，对经确认不合格的，加以标识，进行隔离和处置，相关部门负责本部门处理过程中发现的不合格测量过程和不合格测量设备，并进行监测、控制，并做好记录，将信息反馈给质保部。 | 质保部、生产部 | 符合 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 质保部负责对不合格和潜在不合格的原因分析，制定相应的纠正和预防措施，跟踪纠正措施的执行，评审纠正措施的实施效果。符合要求。 | 质保部 | 符合 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 查质保部、生产部技术规范、检验文件等使用法定计量单位。符合要求。企业没有强制检定测量设备。 | 质保部、生产部 | 符合 |
| 15 | 企业能源主要品种？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 该公司消耗的能源包括水、电，2021年1~11月总耗电量90480千瓦时，用水量16740吨。不是重点耗能企业。 | 生产部 | 符合 |