项目编号：1283-2021

审核员现场审核记录

企业名称:庆阳洲阳石油机械制造有限公司  审核员：            审核日期:2021年12月4日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表为李卫，通过制订测量管理体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质量技术部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、过程检验和成品检验。 企业体系建立后，企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来实现。符合要求。 | 管理者代表 质量技术部 | 否 |
| 2 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量 职能 | 计量职能机构是质量技术部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者5项职能。计量职能部门的25项职能。 企业把原材料进厂检验、生产过程控制和成品检验等测量过程列入体系管理。符合要求。 | 管理者代表 质量技术部 | 否 |
| 3 | 了解企业建立测量管理体系以来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 6.2信息资源 | 企业建立测量管理体系，运行情况正常，质量技术部共识别6个测量过程，“配水器-主体密封槽外径尺寸测量”过程为高度测量过程。企业分别对每个测量过程的测量要素，从重要性、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别。满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，对测量过程的控制和监视，满足顾客计量要求。 企业已经组织人员识别了顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制及相应的记录，能够提供满足顾客要求的证据，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量很好，在产品质量、物料交接、能源、安全管理等方面一直未有顾客投诉。通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查：顾客满意度调查表8份，顾客满意度为98.5%。企业产品质量较好，在产品质量、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。 | 管理者代表 办公室 质量技术部 采购销售部 | 否 |
| 4 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的质量目标，《计量目标管理程序》规定了公司的计量方针及5项质量目标。公司领导层重视测量管理体系各项工作，质量技术部已对公司总的质量目标进行了统计，2021年8月-2021年11月质量目标均能达标，因企业规模较小，各部门未分解。 | 质量技术部 采购销售部 办公室 生产部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 公司于2021年11月20日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理刘生文主持，管理者代表李卫汇报，管评会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。对公司测量管理体系中加强计量器具的管理，加强日常检验检测记录，做好人员培训工作的问题，落实了整改部门。 | 总经理 管理者代表 办公室 质量技术部 | 否 |
| 6 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 查：编号：ZY/JL-7.4-01进货检验记录等受控且标识，均为现行有效版本，计量单位书写正确。抽查发现办公室提供的ASTM A370-2019《钢产品力学性能试验定义和方法》，该标准已作废。不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.1条款的规定要求。 | 质量技术部 办公室 | 次要不符合项01 |
| 7 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式？ | 6.1.1人员职责 6.1.2能力和培训 | 企业识别了测量管理体系相关人员3人，编制了计量人员情况一览表。 企业通过SC/ZY-2021《测量管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 质量技术部制定了各类人员能力要求，办公室制定了2021年度计量人员培训计划共3项，对计量人员的培训按计划实施，有相关的培训的记录和培训结果评价记录。 建议企业进一步加强体系文件的宣贯培训，提升全员计量意识。符合要求。 | 管理者代表 办公室 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了CX/ZY-07-2021《测量软件管理程序》。识别并确认。 | 质量技术部 | 否 |
| 9 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 编号为ZY/JL-7.4-04的圆钢45#，φ60，采购标准GB/T 699-2015进货检验记录等，均受控有效，符合文件管理要求。保存期限3年，符合规程要求,受控。 | 质量技术部 | 否 |
| 10 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。有测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，有效期等，测量设备管理符合规定要求， 抽查检验员使用的编号为3755653外径千分尺，校准日期：2021年5月11日；编号为098432的（0-200）mm游标卡尺，校准日期：2021年5月11日，计量确认周期为一年，贴有设备计量确认状态的标识；查编号为的952213的（0-25）Mpa的压力表，检定日期2021年9月30日，检定周期6个月，并粘贴计量确认合格证标识,内容符合要求， 企业所有在用的测量设备对检测环境条件无特殊要求，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量技术部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4 外部供方 | 企业建立了CX/ZY-12-2021的《外部供方管理控制程序》文件。采购销售部建立和评价测量设备合格供方名录。质量技术部负责对提供服务外部供方进行仪器设备选择、确认评价。企业测量设备委托江苏世通仪器检测服务有限公司进行检定/校准。符合要求。 | 采购销售部 质量技术部 | 否 |
| 12 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1 计量确认 | 企业建立CX/ZY-09-2021《测量设备管理控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识,测量设备满足预期使用要求。符合要求。 | 质量技术部 | 否 |
| 13 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了CX/ZY-14-2021《计量确认间隔管理控制程序》文件，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质量技术部 | 否 |
| 14 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了CX/ZY-08-2021《封印和标识管理控制程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质量技术部 | 否 |
| 15 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业建立了CX/ZY-15-2021《测量过程设计和实现控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了6个测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。查重要控制测量过程配水器-主体密封槽外径尺寸测量过程， 规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质量技术部 | 否 |
| 16 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了CX/ZY-16-2021《测量不确定度管理控制程序》，文件满足标准要求。 现场重点抽查了配水器-主体密封槽外径尺寸测量过程检测等测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质量技术部 | 否 |
|  | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位未建最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备委托江苏世通仪器检测服务有限公司进行检定校准详见《量值溯源抽查表》。 | 质量技术部 | 否 |
| 17 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在重要测量过程的核查方面，使用了统计技术。符合要求。 | 管理者代表 质量技术部 生产部 | 否 |
| 18 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2 顾客满意 | 企业建立了内部顾客满意度98.5%；测量结果达到目标。 | 采购销售部 | 否 |
| 19 | 企业进行了测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年11月12日组织了公司测量管理体系内审，内审分二个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，于11月14日完成整改。 | 管理者代表 质量技术部 生产部 | 否 |
| 20 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查企业的CX/ZY-17-2021《审核和监视管理控制程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《配水器-主体密封槽外径尺寸测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 质量技术部 | 否 |
| 21 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 | 质量技术部 | 否 |
| 22 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 公司对2021年内部审核中的1个不符合项能及时制定整改计划，采取了纠正措施。审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行现场查验，所采取的纠正措施有效，整改完成。 | 质量技术部 | 否 |
| 23 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查3份产品图纸、产品质量记录均能使用法定计量单位。企业13台件测量设备列入计量确认，无强检计量器具。企业生产的产品不属于定量包装产品。查文件、报表等资料中计量单位的使用，法定计量单位标注规范。 | 办公室质量技术部 | 否 |