**测量设备溯源抽查表**

编号：0036-2017-2021

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 亚洲电器电缆科技有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 型号规格/编号 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置/准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准有效期 | 符合情况 |
| 技术质检部 | 数显温湿度表 | LS-206/YZ-LS-206-01 | 温度 ±1.0℃相对湿度(20℃时)：±5%RH(40%RH～70%RH） | 温湿度检定箱 MPE:波动度≤0.1℃均匀度≤±0.2℃精密露点仪 MPE:二级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2022年03月11日 | √ |
| 技术质检部 | 电子天平 | ME204E/02/B619443259 | Ⅰ级 | 砝码E2等级砝码E2等级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2022年03月07日 | √ |
| 技术质检部 | 电子台秤 | TCS-100/1806009405 | Ⅲ级 | 砝码M1等级砝码M1等级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2022年03月07日 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | （0～200）mm/110220925 | MPE:±0.02mm | 外径千分尺 MPE:±4um量块 5等3级刀口尺MPEs:1.0um | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2022年03月09日 | √ |
| 技术质检部 | 热老化试验箱 | 401B/00244 | ±2.0℃ | 温湿度巡检仪0..1℃ | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2022年03月08日 | √ |
| 生产部 | 钢直尺 | 300mm/YZ-001 | ±0.10mm | 塞尺 MPE:±(5～16)um读数显微镜 MPE:10um标准金属线纹尺：±(0.03+0.02L)mm | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2022年03月10日 | √ |
| 审核综合意見：抽查该公司6件测量设备，均送检至上级法定计量单位.经查6份测量设备校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值均可溯源至上级法定计量标准器. |
| 审核日期： 2021年 12月9日审核员签字： 部门代表签字：C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\fc02912a638abcdd86a496483df2241.png |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。