受理编号：0232-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：   广东美的制冷设备有限公司

审核员：                         审核日期：  2021年12月15日-12月16日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。公司已建立了测量设备台帐，并已识别主要测量过程。 主要关键测量过程共5个，其中分别有：1.成品声功率检测过程、2.成品噪声检测过程、3.成品制冷量检测过程、4.成品电气强度检测过程、5.成品接地电阻检测过程、6成品泄露电流检测过程。 电子分厂及筛选分厂暂无关键测量过程识别及确认。 | 电子分厂 筛选分厂 | 不列入 |
|  | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。 查筛选分厂的交流测试电源仪（出厂编号1305618023B），设备经佛山市质量计量监督检测中心校准，已粘贴校准证，校准日期2021年11月15日; 查电子分厂安全性能综合测试仪（出厂编号1201860），设备经过佛山市质量计量监督检测中心校准，已粘贴校准合格，校准日期2021年9月01日。标识符合要求。 | 电子分厂 筛选分厂 | 不列入 |
|  | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3.1 测量设备 | 公司已形成《测量设备管理程序》。公司已编制《测量设备台帐》。所抽查的测量设备均处于有效的校准状态。 测量设备在受控的条件下使用。 查电子分厂安全性能综合测试仪（编号1302960），设备经佛山市质量计量监督检测中心校准，已粘贴标识，校准日期2021年9月01日，处于有效校准状态，已纳入台账管理; 抽查筛选分厂 变压器筛选台（编号：2014022601），设设经佛山市质量计量监督检测中心校校准，已粘贴标识，校准日期2021年07月13日，处于有效校准状态，已纳入台账管理。 | 电子分厂 筛选分厂 | 不列入 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？ 是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 电子分厂对测量环境要求为18℃～28℃， （30～60）% RH，有温湿度计，已经过校准，现场有环境监视记录表。 筛选分厂对测量环境没有特殊要求，为常温常湿。 | 电子分厂 筛选分厂 | 不列入 |
|  | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 已经制定《计量确认控制程序》。 查筛选分厂高度尺（编号：SN3050700020）由中国赛宝实验室计量检测中心校准，校准日期2020年12月30日，处于有效校准状态。能提供该测量设备的计量确认记录,符合文件要求。 | 电子分厂 筛选分厂 | 不列入 |
|  | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 公司已制定《计量确认程序》，文件中已明确如何对测量设备分类管理目录及公司各类测量设备的计量确认间隔，A类和B类测量设备按检定周期进行计量确认; 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。 | 电子分厂 筛选分厂 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 在《计量确认控制程序》中已明确封印要求，所抽查部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。 | 电子分厂 筛选分厂 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程设计是否进行了有效性确认? 测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？抽查有关不确定度评定记录是否符合要求。 | 7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度 | 已制定《测量过程管理程序》、《测量不确定度评定程序》；分别对测量过程管理流程、不确定度评定流程进行规定。 主要关键测量过程共5个，其中分别有：1.成品声功率检测过程、2.成品噪声检测过程、3.成品制冷量检测过程、4.成品电气强度检测过程、5.成品接地电阻检测过程、6成品泄露电流检测过程。 电子分厂及筛选分厂暂无关键测量过程识别及确认; 测量过程的操作在受控条件下实现，测量过程记录已得到妥善保管。现场抽查: 电子分厂的《网板检查确认记录表》，记录有：开口尺寸、开口间距、开口截面无毛刺等，文件符合要求。 QMK-J035.2043-2016安全阀术条件，检验项目：整定压力偏差 0.3±0.014MPa、排放压力：≤0.36 MPa等文件要求; 选分厂的《原材料、外协、外购件检验报告单（4#）》，记录有：物料名称：安全阀，批次号：G2312191631,检验依据：QMK-J035.2043-2016安全阀术条件，检验项目：整定压力偏差 0.3±0.014MPa、排放压力：≤0.36 MPa等文件要求。 | 电子分厂 筛选分厂 | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ | 7.3.2 溯源性 | 通过外部检定或校准进行量值溯源，溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，受抽查部门设备的溯源情况符合要求。 | 电子分厂 筛选分厂 工程部 | 不列入 |
|  | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.1不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程 | 查阅《测量过程管理程序》。对不合格的处置流程进行规定。 电子分厂、筛选分厂的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。 | 电子分厂 筛选分厂 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 未发现不合格测量设备，该条款暂不适用。 | 电子分厂 筛选分厂 | 不列入 |
|  | 检查该公司能源消耗统计情况。 是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？ 能源计量器具的配备率是否符合要求。 | GB17167－2006 | 该公司消耗的能源包括水、电、天然气，2020年全年总能耗1.91万吨标准煤。已经分别配备了计量用电能表（0.5S级）12台、水表（2.0级）6台、天然气流量计3台（1.0级），供应单位定期抄表结算。公司已经定期对能源消耗情况进行统计。能源计量器具配备率和准确度等级符合GB 17167-2006要求。 | 工程部 | 不列入 |
|  | 计量单位使用情况？强制检定管理情况？是否属于定量包装？ | 计量法制要求 | 抽查电子分厂2021.12.15《首件检验记录》，没有发现非法定单位的使用。 抽查筛选分厂 厂2021.12.14《原材料、外协、外购件检验报告单》物料名称：光身铜管，批次：G2312015104，没有发现非法定单位的使用 该公司不属于定量包装企业。 | 电子分厂 筛选分厂 工程部 | 不列入 |