项目编号：1264-2021

审核员现场审核记录（远程）

企业名称:江苏清幽环保技术服务有限公司

审核员：                                     审核日期：2021、12、26

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问运维服务部部门领导江洁政，市场部部门领导顾小龙、技术部部门领导丁叶；采购部领导耿苗苗；行政部领导樊敏；兼职计量员邵玲（原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等）非常清楚自己的工作职责。 | 技术部、运维服务部 | N |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 技术部、运维服务部已组织识别企业大气环境污染、水质污染物、固体废弃物、海洋水质与生态环境、噪声等在线环境监测设备的安装、调试、运维等服务；土壤污染、土壤环境污染、光污染、环境应急等治理与修复、农业面源和重金属污染、生态恢复及生态保护等服务的顾客的测量要求、法律法规要求；技术部建立了《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。 技术部、采购部、运维服务部在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 技术部、运维服务部 | N |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 技术部、运维服务部有分解的公司制定的质量目标，管理评价考核方式，查编号为QY/CLJL-012的江苏清幽环保技术服务有限公司计量工作质量目标完成情况统计表。经查2021年质量目标完成情况良好。 | 技术部、运维服务部 | N |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查技术部、运维服务部编号为 QY/CLJL-01的《计量人员培训计划》 ,编号为QY/CLJL-02 的人员《培训记录表》。培训计划、考核评价记录齐全，完整，符合要求。抽查丁叶、邵玲等测量人员（原材料检验人员、产品出厂检验等测量人员）的资质，都经过培训合格，持证上岗。 | 技术部、运维服务部 | N |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 抽查：部门执行的标准，Q_320582QY-001-2021固定源挥发性有机气体在线监测系统；Q_320582QY-002-2021QY-1002 型水质五参数在线监测仪；编号为QYZP0001,名称为《机加工工艺装配作业指导书》；编号为QYZP0003的《系统部件装配作业指导书》，工艺文件都受控，执行的版本现行有效，计量单位书写正确。 | 技术部、运维服务部 | N |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 抽查：进货检验记录：1：2021年8月25日，编号为PO-2021-08-0022的《入库检验单》，产品：VOC传感器，供应商：广州华秋智能技术有限公司，保存期限为3年；检测手段：1、目测；检验结论：合格；检验员：江洁政；能够满足要求。 记录2：2021年11月18日，编号为PO-2021-11-0032的《入库检验单》，产品:在线自动监控系统；保存期限3年；供应商：苏州施沃得环保科技有限公司；检测手段：1、目测，检验员：检验结论：合格；江洁政；能够满足要求。 抽查产品出厂检验报告记录：1：2021年11月，编号为QY-1001-200332的《产品出厂检验报告》，产品:污染源挥发性有机物在线检测系统；保存期限3年；检验依据：Q/320582QY001-2021企业标准；检定项目：1、系统外观2、气密性3、安规测试4、NMHC重复性5、NMHC零点漂移6、NMHC量程漂移7、NMHC示值误差8、断电复位9、超标报警。检验结论：合格；检验员：江洁政；能够满足要求。 | 技术部、运维服务部 | N |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 编制计量设备台帐。查设备编号为G14582，型号规格为DS32的水准仪，制造单位：鼎峰测绘，检定日期为2021年12月17日，校准证书编号为801785671，校准机构为“苏州市计量测试院”，设备处于有效校准状态，粘贴了计量确认状态标识，测量设备证书与台账信息一致，符合要求。 查规格型号为DT-615的数字温湿度记录仪，制造单位：CEM，校准日期为2021年12月09日,校准证书编号为JE918026921，校准机构为“张家港市计量测试所”，设备处于有效校准状态，粘贴了计量确认状态标识，符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》 环境满足要求。 | 技术部、运维服务部 | N |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 公司建立了编号为JSQY/CX07-2021《测量软件管理程序》，目前公司的在线监测设备数据采集，传输的可靠准确性，通过标液检测进行确认并进行记录。与设备监测同时完成 | 技术部、运维服务部 | N |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 抽查关键测量过程“水质PH值测定检测过程”的“计量要求导出及验证记录”，测量要求识别正确；所配备的测量查设备编号为601820N0021070072，型号规格为PHBJ-260的便携式PH计，制造单位：上海仪电科学仪器股份有限公司，检定日期为2021年12月10日，校准证书编号为JD918026922，校准机构为“张家港市计量测试所”，设备处于有效校准状态，粘贴了计量确认状态标识，测量设备证书与台账信息一致，符合要求。查“计量确认过程验证记录表”，验证方法正确，测量设备的配备合理，符合要求。 企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。 | 技术部、运维服务部 | N |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，目前共11类，采用QY/CLJL-019《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业把“水质PH值测定检测过程”为关键测量过程。编制了测量过程控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，技术部按控制规范规定的频次进行监视。 | 技术部、运维服务部 | N |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了编号 JSQY/CX17-2021 的《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。抽查《“水质PH值测定检测过程”不确定度评定报告》，评定方法符合要求，见《水质PH值测定检测过程不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 技术部、运维服务部 | N |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 公司制定了JSQY/CX19-2021《不合格管理控制程序》。公司在测量管理体系内审工作中，发现1个不符合项。技术部及时组织制定预防纠正措施，并进行限期整改工作，纠正措施已完成，内审中发现的不符合项已关闭。经验证，公司已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。公司目前未发现不合格测量过程。 | 技术部、运维服务部 | N |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司制定了JSQY/CX20-2021《持续改进控制程序》。企业对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 技术部、运维服务部 | N |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 企业规定了19台件测量设备,列入台账管理，随机抽查6台件，溯源管理较好。企业未有强检测量设备。企业无定量包装。计量器具无生产许可。 | 技术部、运维服务部 | N |