编号：0164-2019-2021

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | 二轴四档齿轮毛坯减震槽测量过程 | 被测参数要求(含公差) | φ132mm |
| 被测参数要求识别依据文件 | 《二轴四档齿轮毛坯》产品图纸中的减震槽外径要求 |
| 计量要求导出方法（可另附）1、测量参数范围：φ132 公差范围：T=±1.25mm；2、测量过程最大允许误差△允≤1/3Ｔ =±1.25×1/10=±0.125mm （取1/10） ；3、测量范围：二轴四档齿轮毛坯减震槽内径为φ132mm，选用游标卡尺测量范围为0-200mm。4、 该游标卡尺的最大允许误差：±0.04mm |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 | 型号规格 | 主要计量特性(最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
| 游标卡尺H209247 | 0-300mm | ±0.04mm | KSZS218019D018 | 2021.10.14 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 计量验证记录测量设备的测量范围0-300mm，满足计量要求的测量范围φ132mm的要求。编号：H209247游标卡尺，经校准测量设备示值误差小于测量过程最大允许误差，该计量设备满足测量过程计量要求。验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项）验证人员签字： 验证日期：2021 年11 月10 日 |
| 认证审核记录：该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。审核员签名：企业代表签字： 审核日期：2021 年11 月10 日 |