[image: image1.png]-

v

Ee=



      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：1281-2021
审核员现场审核记录

企业名称: 巨晟石油机械有限公司

审核员：    [image: image2.png]


            审核日期：2021年12月10日-11日上午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查在生产技术部，没有把出厂编号为c39597、型号为（50-75mm）的千分尺纳入测量设备台账中管理。不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备条款“用于监视和记录影响量 的测量管理体系内”的规定要求。

企业未建立最高标准装置，所有测量设备送湖南航测检测技术服务有限公司检定校准。

查出厂编号为C.04.044的压力表，2021年8月2日检定合格；查出厂编号为9321的游标卡尺，2021.8.2日检定合格；查出厂编号为30893的橡胶硬度计，2021年8月2日检定合格，现场标识、台账信息和证书一致。

企业测量设备对环境条件无特殊要求，测量设备使用环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》


	生产技术部
	次要不符合01

	2
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认


	查《盘根压盖外径检测测量过程》，按要求识别，测量设备按期检定，验证满足要求。

查生产技术部关键测量过程《盘根压盖外径检测测量过程》，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。

 详见：《计量要求导出及验证记录表》


	生产技术部
	否

	3
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视


	企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对《盘根压盖外径检测测量过程》测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，《盘根压盖外径检测测量过程》，企业按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。


	生产技术部
	否

	4
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	抽查了《盘根压盖外径检测测量过程》过程不确定度评定方法正确。
详见：《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。
	生产技术部
	否

	5
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	抽查产品质量记录均能使用法定计量单位。企业无强制检定计量器具，企业生产的产品不属于定量包装产品。符合要求。
	生产技术部

生产部

办公室
	否

	6
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	能源主要消耗品种为：水和电，2020年12-2021年11月份消耗电总计折合为5.66吨标煤,企业不是重点用能单位。
	办公室
	否

	7
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业进出用能单位应配备2台件，实际配备2台件，配备率满足要求。电能表由当地供电部门统一管理，符合要求。
	办公室
	否

	8
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求
	用能单位的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表和2.5级的水表，满足GB17167标准4.3.8表4的要求。符合要求。
	办公室
	否

	9
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	   电能表均由当地供电部门统一管理，由当地供电部门定期抄表进行能源统计。
	办公室
	否

	10
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	    企业能源计量管理部门对能源计量数据采用远程终端采集方式。能源数据企业每月抄表，由办公室进行平衡、分析和考核。配备的测量设备的测量数据和上报表测量数据保持一致，报表数据可追溯到现场测试记录，证明企业能源测量数据来自测量设备，满足要求。 
	办公室
	否


 1 / 4

