附录B
SF-3000录井仪立压测量单元压力校验不确定度评定
测量过程：SF-3000录井仪立压测量单元压力校验
测量方法：对SF-3000录井仪立压测量单位加压力至40MPa时，测量值在（39.2-40.8）MPa间。
测量设备：MY-YJY-YDT液压校验台，测量范围（0-60）MPa，Urel=1.0%(k=2)
建立数学模型
f=m 式中：f为被测立压测量单元的压力；m为压力校验台显示的压力值。
输入量不确定度评定
1.测量重复性引入不确定度u1
用MY-YJY-YDT液压校验台,在连续升压至40MPa测量10次，每次取正、反行程的平均值，得到一组测量值为：40.1MPa，40MPa，40.2MPa，39.8MPa，39.9MPa，40.1MPa，39.7MPa，40.3MPa，40MPa，40.1MPa。
[image: image1.wmf](

)

1

)

(

1

2

-

-

å

=

n

x

x

n

i

i

平均值  =40.02MPa
其单次标准差为：
s=
[image: image9.png]pt)



=0.18MPa
在实际测量中，在重复性条件下连续测量5次，
          u1=
[image: image2.wmf]n

S

=0.08MPa
2. 压力校验台的误差引入不确定度u2
压力校验台的最大示值误差为±0.1MPa，按均匀分布，
包含因子
[image: image3.wmf]3

=

k

，所以
u2=0.1/
[image: image4.wmf]3

=0.06MPa
3.回程误差,每次直接泄压至0,忽略不计.
二．合成标准不确定度的计算:

[image: image5.wmf]22

12

C

uuu

=+=

0.1MPa
三．扩展不确定度的评定
取包含因子k=2，
扩展不确定度为:  U=k×
[image: image6.wmf]C

u

=2×0.1MPa =0.2MPa
相对不确定度为:  
[image: image7.wmf]red

U

=U/4=0.2/4×100%=5%
[image: image8.emf]X




X


满足要求！                 2021.12.10
_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

