目编号：0120-2017-2021

审核员监督审核记录

企业名称：大庆市富隆达石油工程机械设备有限公司

审核员：                                         审核日期： 2021年12月11日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 6.2信息资源 | 企业建立测量管理体系四年多来运行情况正常，质管部共识别34个测量过程未有新增加测量过程“油管短节（2-7"/8）水压密封试验测量过程”为高度测量过程。企业分别对每个测量过程的测量要素，从重要性、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别。满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，对测量过程的控制和监视，满足顾客计量要求。 通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查：顾客满意度调查表6份，反馈满意度为98%。企业产品质量较好，在产品质量、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。 企业营业执照从上次监督审核以来未发生变更，认证产品范围无变化。公司在测量管理体系运行方面，管理者代表、组织结构没有变化。 | 管理者代表 办公室 质管部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 《计量目标管理程序》规定了公司的计量方针及5项质量目标。公司领导层重视测量管理体系各项工作，在管评中对公司2021年1月到11月质量目标完成情况做了总结，认为：公司计量工作质量目标及测量管理体系的运行是有效的。因公司规模小，没有将质量目标分解，计划每年年终对目标的完成情况进行汇总考核。 | 管理者代表 办公室 质管部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 公司于2021年11月20日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理赵凯杰主持，管理者代表王宏汇报，管评会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。对公司测量管理体系中加强计量器具的管理，加强日常检验检测记录，做好人员培训工作的问题，落实了整改部门。 | 管理者代表 办公室 质管部 | 否 |
| 4 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 | 6.1.1人员职责 6.1.2能力和培训 | 企业通过《测量管理体系手册》和《测量管理体系计量职能管理程序》以测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。现场提问管理者代表、质管部、办公室分管理人员基本目前自己的职责。 查：企业制定了2021年人员培训计划3项，有培训记录和培训评价。检查2021年6月份对全员开展了“计量法相关内容”培训班，但未对该培训班培训的有效性进行评价并记录，不符合GB/T19022-2003标准6.1.2条款“---评价培训的有效性并予以记录”的规定要求。 | 管理者代表 办公室 | 次要不符合01 |
| 2 | 核对1-2个记录，查记录是否得到有效控制 | 6.2.3 记录 | 查：油管短节（2-7"/8)水压密封测量过程监视统计控制记录（2020年12月~2021年11月），资料信息齐全，监视人：石士平。 质管部提供的编号：090344测量仪器校验记录，检验记录信息记录准确完整，控制有效。 | 质管部 | 否 |
| 3 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致。 | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 7.3.2 溯源性 | 企业建立并实施，《测量设备计量确认管理控制程序》、《封印和标识管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》文件，查编号112281的数字万用表，纳入到公司测量设备台账管理管理。现场抽查编号：1803423，型号NCJ2672耐压测试仪;B 类管理状态，检定有效期2021.03.29-2022.03.28符合标准要求。公司测量设备由南京市计量监督检测院、沈阳计量测试院进行校准。抽查7台计量器具的校准证书，证书信息和数据齐全，详见《测量设备溯源抽查表》。 测量设备的有关信息和校准证、台账信息一致。 | 质管部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理程序》，质管部、供销部已对外部供方和服务商进行了识别，建立了外部供方清单和档案，抽查了《供方年度评定表》；企业对外部供方有评价，对合格供方进行动态管理。 查：公司测量设备主要是测量设备由南京市计量监督检测院、沈阳计量测试院进行校准服务。公司对其资质进行了确认。 | 供销部 质管部 | 否 |
| 5 | 抽查关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 7.1.4计量确认过程记录 | 关键测量过程测量要求已识别。查油管短节（2-7"/8)水压密封试验过程控制，测量设备的计量确认过程，测量设备配备、检定、验证方法、现场标识满足要求。企业编制并实施了FLD/CLGL-13-2017《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 查编号2862808，（0-150）mm的游标卡尺，质管部提供的计量确认过程记录，满足规定的计量要求。 | 质管部 生产车间 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 | 企业无新增关键测量过程。 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全。重点抽查测量过程：《油管短节（2-7"/8)水压密封试验》，测量过程按控制规范进行控制，有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。 | 质管部 | 否 |
| 7 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制并实施FLD/CLGL-02-2017《顾客满意度收集分析控制程序》。供销部对外部顾客采取发放《顾客满意度调查表》方式收集顾客意见，对顾客满意度进行调查，抽查6份《顾客满意度调查表》顾客满意率达98%，达到企业制定的质量目标要求。 | 供销部 | 否 |
| 5 | 企业几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 2021年11月12日，组织了公司测量管理体系内部审核，内审组对公司包括管理层在内的4个职能部门和生产车间进行了全要素的审核。内部审核发现1个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。 | 管理者代表 办公室 质管部 | 否 |
| 8 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制实施了FLD/CLGL-18-2017《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制，按照计划频次进行监视。 查：对关键测量过程“油管短节（2-7"/8)水压密封试验测量过程”，显示:2020年12月到2021年11月用标准压力表进行持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。 | 质管部 | 否 |
| 6 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业对2021年审核中发现的1个不符合项，制定了预防纠正措施，并按其纠正措施进行了整改，在规定时间内完成。跟踪验证满足要求，不符合项已关闭。本次审核检查其不合格控制实施可控有效。 | 质管部 | 否 |
| 7 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 公司对2021年审核中的1个不符合项，及时制定整改计划，采取了纠正措施。审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行现场查验，确认公司2021年审核中确定的1个不符合项，所采取的纠正措施有效，整改完成，同意关闭不符合项。 | 质管部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；2020年12月~2021年11月能耗5.2吨标煤，不是重点耗能企业。 | 办公室 | 否 |
| 13 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具共有2台，已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。 | 办公室 | 否 |
| 14 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理。 | 办公室 | 否 |
| 15 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 用能单位的能源计量器具准确度等级满足标准要求。 | 办公室 | 否 |
| 8 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业11台件测量设备列入计量确认，2台强检计量器具。查文件、报表等资料中计量单位的使用，法定计量单位标注规范。 | 办公室 质管部 | 否 |
| 9 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。1）公司测量管理体系认证证书用于开发市场，用于企业形象广告宣传；2）企业用于中国石油天然气集团有限公司、大庆油田、辽河油田、新疆油田、青海油田招投标加分；公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 办公室 供销部 | 否 |