项目编号：200-2019-2021

审核员监督审核记录（三）

企业名称：重庆科宝电缆股份有限公司

审核员：                      审核日期：2021.12.11

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 测量设备是否与其他设备清楚地区分？ 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。 现场检查编号ZB1807051的数字绝缘电阻测试仪，校准日期2021年01月15日，状态标识完好。 编号：HY69541803294的双金温度计，检定日期202年8月9日，状态标识完好。 编号：ZB1929301的钢直尺，检定日期2021年5月11日，状态标识完好。 | 业务部 | 否 |
|  | 是否有测量设备管理程序？有无测量设备台帐？是否包括标准物质?测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？ | 6.3.1 测量设备 | 查企业《测量设备管理程序》，测量设备按A、B、C类测量管理。 查《测量设备台账》内容完整，企业的测量设备均处于受控状态，并有计量确认标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。 | 业务部 | 否 |
| 1 | 企业对提供测量 设备和辅助材料、 消耗性材料和提 供服务的外部供 方如何识别、选 择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查测量设备《合格计量单位名录》对重庆市计量质量检测研究院第六分院的资质和能力评价未A级，评价记录内容完整，符合要求。评价记录保存期限5年。 查 | 业务部 |  |
| 2 | 就顾客的计量要 求是否已满足来 监视有关顾客满 意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 部门采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通，2020年度的满意度为99%，本年度没有投诉记录。 | 业务部 |  |
| 3 | 企业能源主要品 种？年消耗标 煤？是否是重点 用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、天然气、水等，年消耗 909.72吨标煤,不是重点用能单位。 | 能源相关管理部门 |  |
| 4 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备4台件，实际配备4台件，配备率满足要求。 | 能源相关管理部门 |  |
| 5 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备电表0.5级，燃气表1.0级，准确度等级满足要求。 | 能源相关管理部门 |  |
| 6 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 能源计量设备的检定和校准由能源部门自行检定和校准。 | 能源相关管理部门 |  |