受理编号：1302-2021

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | | DN15冷水水表  示值误差检定过程 | | | 被测参数要求(含公差) | | 准确度等级2级（±2%） | |
| 被测参数要求识别依据文件 | | | | | JJG162-2019冷水水表检定规程 | | | |
| 计量要求导出方法（可另附）  JJG162-2019，7.1.1.1.规定：  检定水表计量性能的计量标准器为准确度等级0.2级的水表检定装置，或扩展不确定度（k=2）优于水表最大允许误差绝对值1/5的水流量标准装置。  即计量要求为检定2级水表配备的标准水表检定装置的准确度等级为0.2级。 | | | | | | | | |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 | | 型号规格 | 主要计量特性  (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | | 校准/检定证书  编号 | | 校准/检定日期 |
| 水表检定装置  935-1 | | LS-3B DN(15-25) | 0.2级 | | LL-20201100182 | | 2020.11.12  有效期2022.11.11 |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
| 计量验证记录  测量设备（水表检定装置）配置的量筒为5L、10L、50L、100L，满足计量要求的测量范围10L、100L的要求；  测量设备（水表检定装置）的准确度等级0.2级，满足JJG162-2019《冷水水表检定规程》7.1.1.1规定：检定水表计量特性的计量标准器为准确度等级0.2级的水表检定装置的要求。  验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项）  C:\Users\wsp\AppData\Local\Temp\WeChat Files\34c6303dcf132bb7956d458492a84ca.jpg  验证人员签字： 验证日期：2021 年 11 月 20 日 | | | | | | | | |
| 审核记录：  该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。    审核员签名：  企业代表签字： 审核日期：2021 年 12 月 26 日 | | | | | | | | |