编号：0210-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | PCBA板三防漆涂层厚度检测 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （80±20）μm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 工艺文件《三防胶喷涂作业管理规范》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、测量要求：T=±20%9 2、测量最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=20μm×1/3=6.8μm(取1/3)； 3、测量不确定度:U=T/×6,查表取1.1(1.3以上为校准能力高水平，0.6以下为校准能力很差，1.1为校准能力一般水平)则U=40/（6×1.1）＝6.06μm 4、测量范围：工程部在工艺文件中规定PCBA板喷涂三防漆厚度控制在（60-100）μm， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过 程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (允许误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 数字式履层测厚仪 |  | （0-1300）μm, |  | ±（3%+2μm） | ZS190145N035 |  | 2019.3.2 |
| 计量验证记录 测量过程的计量要求与测量设备的计量特性进行比较： 1、测量设备的测量范围（0-1300）μm,，满足三防漆厚度控制在（60~100）μm测量范围。 2、测量设备的允许误差为±（3%+2μm），即100μm处最大允差为±5μm，5μm＜△允=6.8μm。 满足要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2019年11月29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 受审方代表签字： 审核日期：2019年 11月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |