编号：0236-2019-2021

 **测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程(参数)名称 | 取力器壳体基准孔内径测量 | 企业部门 | 技术质量部 |
| 被测参数要求 | 参数M | Φ11mm | 导出计量要求 | 最大允许误差 | ±0.018 mm |
| 公差T | （）mm | 允许不确定度 |  |
| 其他要求 |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |
| 过程要素 | 计量特性 | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 最大允许误差 | 其他特性 | 满足 |
| Dragon654三坐标测量仪 | (0～600) mm |  | ±0.0035mm |  |
| 测量过程控制规范编号 | FXZG-MM-1 | 满足 |
| 测量方法编号 | FXZG-MM-1 | 满足 |
| 环境条件 | 温度（20±2℃），相对湿度≯60%RH | 满足 |
| 操作人员姓名 |  胡少波 | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 | 取力器壳体基准孔内径测量过程不确定度评定 | 满足 |
| 有效性确认方法 | 取力器壳体基准孔内径测量验证记录 | 满足 |
| 测量过程监视方法、监视记录 | 测量过程监视记录 | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) | 测量过程监视控制图 | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录：1. 测量过程控制规范编制满足要求;2. 测量过程要素(测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能)均受控;3. 测量过程不确定度评定方法正确;4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求;5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |

审核日期： 2021 年 12月 17日 审核员： 企业部门代表：