[image: image1.jpg]


   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0128-2018-2021
审核员现场审核记录

企业名称：昌河飞机工业（集团）有限责任公司

审核员：   [image: image2.png]


                     审核日期： 2021年12月28日-29日上午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	企业一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩。1）公司从每个单位选取一名骨干人员担任计量管理员，负责本单位计量器具管理和测量过程管控。
2）2021年新建“转速表检定装置”和“平板检定装置”2项计量标准.
企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。
企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

企业组织机构没有变更，产品没有发生变化。

	质量保证部、采购供应部、33车间
	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	公司制定了2项质量目标，部分单位对目标进行了分解，查2020年12月到2021年11月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，公司质量目标管理满足要求。
建议各部门根据部门的工作要求，进行质量目标的分解和细化。
	质量保证部、采购供应部、33车间
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2021年3月19日开展了质量和测量体系管理评审，会议由公司董事长徐德鹏主持，管理者代表廖济生汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。2021年12月10日整改完成。

	质量保证部、采购供应部、33车间
	  否

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购供应部，建立合格供方清单，查验相关资质，并保存了评价记录，查江西鑫光电子科技有限公司供应商评价4个方面综合得分97.18分
查测量设备检定/校准/检测管理部门质量保证部，建立提供测量设备检定/校准/检测机构的合格供方清单广州广电计量检测股份有限公司、东华计量测试研究院、上海市质量监督检验技术研究院、北京长城计量测试技术研究所，查验相关资质，并保存了评价记录

	质量保证部、采购供应部、
	否

	5
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	抽查质量保证部编号为060553的量块2021.9.10日检定合格。查出厂编号为1113503-860的扭矩测量仪2021年4月20日检定合格，现场标识、台账信息和证书一致。长度检定间环境条件满足要求。
抽查33车间编号为LJ33-02J的钢卷尺2021.5.28日检定合格。现场标识、台账信息和证书一致。
查采购供应部出厂编号为171746的温湿度计2021年1月22日检定合格现场标识、台账信息和证书一致。非金属库房环境条件满足要求。
企业建立了23项最高计量标准开展检定/校准，企业测量设备除建标项目和法定授权项目自行进行量值传递外，其余均送广州广电计量检测股份有限公司、东华计量测试研究院、上海市质量监督检验技术研究院、北京长城计量测试技术研究所，祥见附件《测量设备溯源抽查表》
	质量保证部、33车间、采购供应部
	否

	6
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	抽查质量保证部编号为060553的量块2021.9.10日检定合格。计量确认方法正确。
查出厂编号为1113503-860的扭矩测量仪2021年4月20日检定合格，计量确认方法正确。
抽查：三坐标测量机校准过程控制，要求已识别，测量设备经过检定，验证满足要求。关键测量过程查关键
正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》
	质量保证部、33车间
	否

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视

	企业没有新增关键测量过程，抽查了三坐标测量机校准过程控制，编制了控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件.
33车间，查工艺指令FF0S-Z8-3310-01,零件号Z8-3310-01工序8，弦高120.3±0.20mm，所用测量设备游标卡尺±0.02mm符合要求。

	质量保证部、33车间
	否

	8
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	抽查了三坐标测量机校准过程控制等关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。
	质量保证部、33车间
	否

	9
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	部门采用《顾客满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查，顾客满意度从10个方面进行评价，2021年1-3季度得分为96.8分、98.7分、98.86分。
采购供应部提供的资料没有发现顾客投诉的记录。
	质量保证部、采购供应部、33车间
	否

	10
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司2021年3月9日-4月14日组织了公司测量管理体系单体系内审，内审分3个组，对公司31个部门进行了全要素的审核，共开出了3不符合项.内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范，并于4月30日完成整改。 
	质量保证部、采购供应部、33车间

	否

	11
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。

	8.3不合格控制
	2020年监督审核开出不符合项，在11车间现场检查时发现,编号为1315195的高温箱已进行了炉温均匀性检测，但现场未张贴有效加热区及热电偶加热图。不符合认证审核准则条款GB/T-19022-2003中 6.2.4要求，为次要不符合。现场已张贴有效加热区及热电偶加热图，制定了纠正措施。进行了举一反三避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

	质量保证部、33车间
	否

	12
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	公司于2021年3月9-4月14日组织了公司测量管理体系开出的3不符合项均采取纠正措施，不符合项整改记录规范，并于4月30日完成整改。企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。
	质量保证部、采购供应部、33车间
	否

	13
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。

	计量法制要求
	法定计量单位使用规范。
企业规定了54台件测量设备列入强制检定，随机抽查8台件，溯源管理较好。祥见附件《测量设备溯源抽查表》

	质量保证部
	否

	14
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为：电、蒸汽、水等，年消耗1.39万吨标煤,是重点用能单位.
	质量保证部  
	否

	15
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	进出用能单位应配备23台件，实际配备23台件，配备率满足要求。
进出次级用能单位应配备157台件，实际配备157台件，配备率满足要求。进出重点耗能设备应配备306台件，实际配备290台件，配备率满足要求。
	质量保证部  
	否

	16
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求

	查进出用能单位配备的编号为20200713电能表等测量设备2021年9月1日经东华计量测试研究院公司检定，精度0.05级,查进出次级用能单位编号为20051041电能表等测量设备于2021年9月27日检定，精度0.1级，查重点耗能设备编号为137765电流表2021年9月23日检定，精度1.5级，满足要求。
	质量保证部  
	否

	17
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	查验配备的测量设备经过检定/校准，抽查用能单位15台件，主要次级用能单位测量设备62台件，主要用能设备61台件，测量设备都经过检定/校准。
	质量保证部  
	否

	18
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	企业能源数据每月由各使用单位上报日报表，运行保障部每月平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备。
	质量保证部  
	否

	19
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？

	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：
用于企业形象广告宣传：

没有出现在认证范围以外的活动；在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象。


	质量保证部
	否


 1 / 7

