三坐标测量机长度测量示值误差

公开

测量结果不确定度评定报告

1、测量方法（JJF1064-2010  坐标测量机校准规范）

尺寸测量示值误差是用相应准确度等级的量块，对坐标测量机进行校准。探测误差采用标准球进行校准。

2、数学模型

2.1  长度测量示值误差

2.1.1（0～1000）mm长度测量示值误差

采用标准量块进行测量，得到的测量尺寸示值误差E的标准不确定度为

μ2(E)=μ2(ξca1)+μ2(ξa)+μ2(ξt)+μ2(ξR)

式中：ξca1——标准量块的校准误差；

ξa——标准量块热膨胀系数引起的误差；

ξt——输入标准量块温度引起的误差；

ξR——测量重复性引起的误差。

2.2  探测误差

探测误差P的测量结果的不确定度取决于标准球证书给出的圆度误差F及其不确定度U(F),取k=2,则有：

μ2(P)=(F2)2+(U(F)2)2

3、不确定度的计算

3.1  （0～1000）mm长度测量误差不确定度计算

采用编号为8008104、型号为GLOBALADVANTAGE12.22.10作为被校准对象，校准时采用最短的长度尺寸为30mm，取1000mm作为最大尺寸。

3.1.1 标准量块引起的标准不确定度u(ξca1)

所用标准量块的准确定等级分别为三等，具体如下：

| 序号 | 测量范围 | 准确度等级 | 标准不确定度(k=2.8) (µm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （0～100）mm | 三等 | U=0.10μm+1×10−6ln |
| 2 | （125～500）mm |  |  |
| 3 | （600～1000）mm |  |  |

量块的准确度等级，包含因子k=2.8及u(Ls1)=Uk，考虑到轴向工作范围，所有选用的尺寸及不确定度值如下：则有：

| L/mm | 30 | 200 | 600 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U(ξca1)µm | 0.13 | 0.30 | 0.70 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| u(ξca1)µm | 0.047 | 0.1072 | 0.25 | 0.3215 | 0.3572 | 0.3929 |

3.1.2  标准量块热膨胀系数引起的不确定度u(ξa)

由于标准量块与坐标测量机温度线膨胀系数不一定完全相同，存在一定的差值，即α=(11.5±1)×10−6℃−1，当温度偏离标准温度20ºC时会引起相应的标准不确定度分量，其不确定度在Ua=1×10−6℃−1，服从均匀分布，k=3，当温度偏离标准温度θ=1ºC时，则有：u(ξa)=L⋅Ua⋅θk=0.0000005774×L(µm)

具体数据如下：

| 序号 | 校准点(mm) | u(ξa) (µm) | u2(ξa)(µm2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 0.0173 | 0.00030 |
| 2 | 200 | 0.1155 | 0.01334 |
| 3 | 600 | 0.3465 | 0.12006 |
| 4 | 800 | 0.4619 | 0.21335 |
| 5 | 900 | 0.5197 | 0.27009 |
| 6 | 1000 | 0.5774 | 0.33339 |

3.1.3  标准量块与坐标测量机温度差引起的标准不确定度u(ξt)的评定

标准量块的线膨胀系数α=(11.5±1)×10−6℃−1，按校准规范的要求进行等温后，标准量块与测长仪温度差不超过 Δt=0.1℃，服从均匀分布，k=3，则有：

u(ξt)=L⋅Δt⋅αk=0.000664×L(µm)

| 序号 | 校准点(mm) | u(ξt) (µm) | u2(ξt)(µm2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 0.0199 | 0.00040 |
| 2 | 200 | 0.1328 | 0.01764 |
| 3 | 600 | 0.3984 | 0.15872 |
| 4 | 800 | 0.5312 | 0.28217 |
| 5 | 900 | 0.5976 | 0.35713 |
| 6 | 1000 | 0.6640 | 0.44090 |

3.1.4  测量重复性引入的标准不确定度u(ξR)

坐标测量机实际校准数据如下：

| 校准点(mm) |  | 测量值 (mm) |  |  | 极差值(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一次测量 | 二次测量 | 三次测量 |  |
| x | 30 | 30.0013 | 30.0016 | 30.0033 | 0.0017 |
|  | 200 | 199.9957 | 199.9966 | 199.9959 | 0.0009 |
|  | 600 | 599.9977 | 599.9964 | 599.9965 | 0.0008 |
|  | 800 | 799.9926 | 799.9926 | 799.9919 | 0.0007 |
|  | 900 | 899.9987 | 899.9981 | 899.9997 | 0.0016 |
| Y | 30 | 29.9991 | 29.9998 | 30.0021 | 0.0013 |
|  | 200 | 200.0001 | 200.0013 | 200.0001 | 0.0012 |
|  | 600 | 599.9993 | 599.9991 | 599.9990 | 0.0003 |
|  | 800 | 800.0037 | 800.0044 | 800.0046 | 0.0009 |
|  | 1000 | 1000.0052 | 1000.0050 | 1000.0048 | 0.0004 |
| Z | 30 | 29.9984 | 29.9987 | 29.9987 | 0.0003 |
|  | 200 | 200.0012 | 200.0022 | 200.0012 | 0.0010 |
|  | 600 | 600.0021 | 600.0010 | 600.0003 | 0.0018 |
|  | 800 | 800.0001 | 800.0010 | 800.0006 | 0.0009 |
|  | 900 | 900.0023 | 900.0027 | 900.0026 | 0.0004 |
| XYZ1 | 30 | 29.9956 | 29.9961 | 29.9954 | 0.0007 |
|  | 200 | 199.9966 | 199.9970 | 199.9979 | 0.0013 |
|  | 600 | 599.9991 | 599.9972 | 599.9979 | 0.0012 |
|  | 800 | 799.9980 | 799.9980 | 799.9981 | 0.0001 |
|  | 900 | 899.9927 | 899.9914 | 899.9912 | 0.0015 |
| XYZ2 | 30 | 30.0036 | 30.0031 | 30.0034 | 0.0005 |
|  | 200 | 200.0012 | 200.0032 | 200.0030 | 0.0020 |
|  | 600 | 600.0037 | 600.0027 | 600.0024 | 0.0013 |
|  | 800 | 800.0042 | 800.0035 | 800.0039 | 0.0007 |
|  | 900 | 900.0055 | 900.0052 | 900.0050 | 0.0005 |
| XYZ3 | 30 | 30.0052 | 30.0054 | 30.0045 | 0.0007 |
|  | 200 | 200.0014 | 200.0003 | 200.0010 | 0.0011 |
|  | 600 | 600.0003 | 600.0006 | 600.0011 | 0.0008 |
|  | 800 | 799.9998 | 800.0004 | 800.0002 | 0.0006 |
|  | 900 | 899.9957 | 899.9946 | 899.9945 | 0.0012 |
| XYZ4 | 30 | 29.9958 | 29.9961 | 29.9955 | 0.0003 |
|  | 200 | 200.0002 | 200.0022 | 200.0012 | 0.0020 |
|  | 600 | 600.0014 | 600.0003 | 600.0010 | 0.0011 |
|  | 800 | 799.9882 | 799.9891 | 799.9886 | 0.0005 |
|  | 900 | 899.9919 | 899.9914 | 899.9915 | 0.0005 |

分别取35组测量值的极差值除以极限系数为该组示值的实验标准差，即si=RiC(注：C为极差系数，3次测量时，C=1.69)，则合并标准样本标准差sp=1mi=1msi2式中m=35,则有u(ξR)=sp，具体如下表：

| 校准点(mm) |  | 极差值(mm) | 实验标准差（si=RiC）(mm) | si2(mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 30 | 0.0017 | 0.001005917 | 1.01187E-06 |
|  | 200 | 0.0009 | 0.000532544 | 2.83604E-07 |
|  | 600 | 0.0008 | 0.000473373 | 2.24082E-07 |
|  | 800 | 0.0007 | 0.000414201 | 1.71563E-07 |
|  | 900 | 0.0016 | 0.000946746 | 8.96327E-07 |
| Y | 30 | 0.0013 | 0.000769231 | 5.91716E-07 |
|  | 200 | 0.0012 | 0.000710059 | 5.04184E-07 |
|  | 600 | 0.0003 | 0.000177515 | 3.15115E-08 |
|  | 800 | 0.0009 | 0.000532544 | 2.83604E-07 |
|  | 1000 | 0.0004 | 0.000236686 | 5.60204E-08 |
| Z | 30 | 0.0003 | 0.000177515 | 3.15115E-08 |
|  | 200 | 0.0010 | 0.000591716 | 3.50128E-07 |
|  | 600 | 0.0018 | 0.001065089 | 1.13441E-06 |
|  | 800 | 0.0009 | 0.000532544 | 2.83604E-07 |
|  | 900 | 0.0004 | 0.000236686 | 5.60204E-08 |
| XYZ1 | 30 | 0.0007 | 0.000414201 | 1.71563E-07 |
|  | 200 | 0.0013 | 0.000769231 | 5.91716E-07 |
|  | 600 | 0.0012 | 0.000710059 | 5.04184E-07 |
|  | 800 | 0.0001 | 5.91716E-05 | 3.50128E-09 |
|  | 900 | 0.0015 | 0.000887574 | 7.87788E-07 |
| XYZ2 | 30 | 0.0005 | 0.000295858 | 8.75319E-08 |
|  | 200 | 0.0020 | 0.001183432 | 1.40051E-06 |
|  | 600 | 0.0013 | 0.000769231 | 5.91716E-07 |
|  | 800 | 0.0007 | 0.000414201 | 1.71563E-07 |
|  | 900 | 0.0005 | 0.000295858 | 8.75319E-08 |
| XYZ3 | 30 | 0.0007 | 0.000414201 | 1.71563E-07 |
|  | 200 | 0.0011 | 0.000650888 | 4.23655E-07 |
|  | 600 | 0.0008 | 0.000473373 | 2.24082E-07 |
|  | 800 | 0.0006 | 0.00035503 | 1.26046E-07 |
|  | 900 | 0.0012 | 0.000710059 | 5.04184E-07 |
| XYZ4 | 30 | 0.0003 | 0.000177515 | 3.15115E-08 |
|  | 200 | 0.0020 | 0.001183432 | 1.40051E-06 |
|  | 600 | 0.0011 | 0.000650888 | 4.23655E-07 |
|  | 800 | 0.0005 | 0.000295858 | 8.75319E-08 |
|  | 900 | 0.0005 | 0.000295858 | 8.75319E-08 |
| sp=135i=135si2(mm) u(ξR)=sp=0.000628(mm)=0.628(µm) |  |  |  |  |

3.1.5 合成标准不确定度

合成标准不确定度uc根据μ2(c)=μ2(E)=μ2(ξca1)+μ2(ξa)+μ2(ξt)+μ2(ξR)

进行计算，具体数据如下：

| 校准点(mm) | u(ξca1)µm | u(ξa) (µm) | u(ξt) (µm) | u(ξR)(µm) | uc(µm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0.047 | 0.0173 | 0.0199 | 0.628 | 0.6603 |
| 200 | 0.1072 | 0.1155 | 0.1328 |  | 0.6709 |
| 600 | 0.25 | 0.3465 | 0.3984 |  | 0.8577 |
| 800 | 0.3215 | 0.4619 | 0.5312 |  | 0.9966 |
| 900 | 0.3572 | 0.5197 | 0.5976 |  | 1.1720 |
| 1000 | 0.3929 | 0.5774 | 0.6640 |  | 1.1602 |

3.1.6  扩展不确定度的评定

按置信概率p=95%,取k=2,扩展不确定度U根据U=k⋅uc进行计算，具体数据如下：

| 校准点(mm) | uc(µm) | Ui(µm) |
| --- | --- | --- |
| 30 | 0.6603 | 1.4 |
| 300 | 0.6709 | 1.4 |
| 500 | 0.8577 | 1.6 |
| 700 | 0.9966 | 1.8 |
| 900 | 1.1720 | 2.3 |
| 1000 | 1.1602 | 2.4 |