编号：1315-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏山河水泥有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 电子汽车衡 | YF11023 | SCS-150 | Ⅲ级 | 非自动衡器检定装置：（F2、M1、M12）级 | 淮安市计量测试中心 | 2021.05.21 | √ |
| 生产部 | 砝码 | 01-02 | 25kg | M1级 | F2等级公斤组砝码标准装置 | 淮安市计量测试中心 | 2021.12.10 | √ |
| 化验室 | 水泥净浆搅拌机 | 90504 | NJ-160A | *U*rel=0.7%  *k*=2 | 水泥软练设备测量仪：时间：±0.1s;频率：±0.1Hz | 淮安市计量测试中心 | 2021.04.26 | √ |
| 化验室 | 压力试验机 | 100 | TYE-300B | 1.0级 | 试验机检定装置：MPE：±0.1% | 淮安市计量测试中心 | 2021.04.26 | √ |
| 化验室 | 电子天平 | 1504088 | FA2004 | Ⅰ级 | 天平检定装置：MPE：±(0.006mg-0.46g) | 淮安市计量测试中心 | 2021.04.15 | √ |
| 化验室 | 硂水泥标准养护箱 | 190213 | HBY-40B | *U*=0.4℃  *k*=2 | 环境试验设备温度、湿度校准装置：温度：*U*=0.78℃；湿度：*U*=2.6%RH( *k*=2) | 金湖县综合检验检测中心 | 2021.07.08 | √ |
| 化验室 | 电动抗折试验机 | 247 | DKZ-5000 | 1级 | 试验机检定装置：MPE：±0.1% | 淮安市计量测试中心 | 2021.04.15 | √ |
| 化验室 | 游标卡尺 | / | (0-300)mm | ±0.04mm | 卡尺量具检定装置:5等 | 淮安市计量测试中心 | 2021.04.15 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由生产部负责溯源。公司测量设备除自校外全部委托淮安市计量测试中心、金湖县综合检验检测中心机构检定/校准，校准/检定证书由生产部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 孟凡勤.jpg审核日期：2021年12月18日-19日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。