SO3质量分数测定(重量法)测量结果不确定度评定

1.检测方法及测量数学模型

1.1检测依据：GB175-2017《通用硅酸盐水泥》
1.2检测环境条件：常温
1.3被测对象：选择25g的标准砝码

1.4测量仪器：电子天平
1.5测量数学模型  


[image: image19.jpg]




[image: image2.wmf]i

m

—电子的示值
2.最佳测量值

对标准砝码重复测量
[image: image3.wmf]=

n

6次，

测得结果（g）：

 25.000   25.001   25.001   25.000    25.000   25.001

    
[image: image4.wmf]=

=

å

i

x

n

x

1

25.0005

3．标准不确定度评定

   测量读数值的不确定
[image: image5.wmf])

(

x

u

包括测量重复性引入的不确定度
[image: image6.wmf])

(

1

x

u

和工作量衡器误差引入的不确定度
[image: image7.wmf])

(

2

x

u


3.1重复性引入的不确定度
[image: image8.wmf])

(

1

x

u


     
[image: image9.wmf]»

-

-

=

å

1

)

(

)

(

2

n

x

x

x

s

i

0.00055
     
[image: image10.wmf]»

=

n

x

s

x

u

)

(

)

(

1

0.00022

3.2工作量衡器误差引入的不确定度
[image: image11.wmf])

(

2

x

u


    电子天平检定证书：0≤m≤50g，MPE：±0.5mg，估计均匀分布 

[image: image12.png]



3.3测量读数值的不确定
[image: image13.wmf])

(

x

u


[image: image14.png]u(x) = [uf(x) +uf(x) ~ 0.0004




4．合成标准不确定度

   [image: image16.png]uc(y) = u(x) = 0.0004




5．扩展不确定度

[image: image18.png]U(y) =k -uc(x) = 2 X 0.0004 = 0.001



g
[image: image1.wmf]i

m

m

=

  
  评定人：
_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567902.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

