项目编号：1315-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 江苏山河水泥有限公司

审 核 员：                                审核日期： 2021年12月18日—12月19日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问生产部门、化验室负责人、兼职计量员及相关测量人员（原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等）能清楚了解自己的工作职责。 | 生产部 化验室 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 生产部已组织相关部门识别了企业涉及的质量、环境、安全、能源和标准及顾客的测量要求、法律法规要求。建立了《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》，配备的测量设备经过验证，能满足要求。 公司在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 生产部 化验室 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 部门按公司制定的计量工作目标进行工作推进，目前公司计量工作目标有7项,由实施情况公司统一进行汇总,并进行管理评价和考核。具体审核情况见管理审核记录。 | 生产部 化验室 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查部门培训计划、考核评价记录，经了解由公司统一按排，水泥行业每年对化验人员进行年度继续教育和培训，取得证书，抽查部分原材料和出厂检验人员的资质情况，详见管理审核记录。 | 生产部 化验室 | 否 |

| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：企业编制了QG/SH001-2021《计量管理手册》和的测量管理体系程序文件，已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业计量管理要求，体系文件有效、受控。经审核和批准发布实施。 抽查了GB175-2007《通用硅酸盐水泥》、T/CBMF17-2017《水泥生产企业质量管理规程》、HYS003-2010《成型检验操作规程》、QG/SH07-2019《工艺管理制度》等标准、规程和作业文件，文件经编审批，有日期和受控文件标识，文件均为现行有效版本。 计量单位使用表达基本正确，符合要求。 | 生产部 化验室 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制QG/SH08.1-2021-8《计量体系记录控制程序》，对测量管理体系所使用记录的修改、删除、标识、储存和管理进行控制。 抽查：进厂原辅材料化学分析原始记录，记录表采用江苏水泥质量统一表式TY03，试样名称：石灰石，编号S103，记录了进厂时间、测定项目、试样重量、容量分析记录值、重量分析记录值，分析结果、分析日期和试验结果等，并有分析人签字。 水泥性能及胶砂强度破型原始记录，采用江苏水泥质量统一表式TY10。记录了样品编号C4408、品种等级P.O 42.5，记录了性能和强度试验项目如标准稠度、比表面积、凝结时间等，还有烧失量、三氧化硫、氯离子等成分含量，抗折、抗压测定值等并记录测定结果。记录表有项目测定人吴桂幼、欣立勤签字和试验日期。 信息量基本完整，记录清楚，无涂改。符合要求。 | 生产部 化验室 | 否 |

| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 企业编制的QG/SH08.1-2021-13 《测量设备管理程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，编制了《计量器具一览表》，按计量确认计划进行周期检定、校准，已对测量设备进行分类管理。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送淮安市计量测试中心、金湖县综合检验检测中心检定校准。 抽查：编号为190213的HBY-40B砼水泥标准养护箱2021.07.08日校准合格；出厂编号为2870的（0-300）℃电热恒温鼓风干燥箱2021年07月08日校准合格；出厂编号YF11023的SCS-150电子汽车衡2021年05月21日检定合格。编号为247的DKZ-5000型电动抗折试验机2021年04月15日检定合格 经现场审核抽查以上的测量设备均处于有效的检定校准状态，有计量确认标识，完好。测量台账信息和证书一致，满足要求。 现场巡查中发现编号为WR80010310207（0-1.6）Mpa压力表，提供的检定证书过期。不符合标准要求。 现场环境基本满足要求。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 生产部 化验室 | 不符合 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了QG/SH08.1-2021-7《测量软件管理控制程序》，对软件管理提出要求。经了解企业目前无在用专项测量软件。 | 生产部 化验室 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 企业编制了QG/SH08.1-2021-13《 测量设备计量确认管理控制程序》根据用户要求及标准要求识别出技术要求并转为测量要求。 企业使用经过计量确认的测量设备，并开展了对测量设备的确认，查见计量确认明细表。 抽查：水泥试件尺寸测量过程的计量要求导出和计量验证记录：配备的（0-300）mm游标卡尺，符合T/CBMF17-2017《水泥生产企业质量管理规程》中表A1水泥生产企业化验室仪器设备技术要求、检定（校准）周期一览表中第11项：游标卡尺量程≥300mm，分度值0.02mm的要求。验证方法正确，测量设备由淮安市计量测试中心检定，符合要求。 查SO3质量分数测定（重量法）测量过程，采用重量法测量SO3质量分数，SO3质量≤51mg，配备的1级电子天平，0≤m≤50000mg，MPE：±0.5mg，验证符合要求，测量设备由淮安市计量测试中心检定。 抽查的关键测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。 | 生产部 化验室 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的QG/SH08.1-2021-16测量过程设计和实现控制程序中规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求，识别了顾客、组织和法律法规的要求，对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，识别10个测量过程，编制了《测量过程确认明细表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。部分测量设备计量特性信息填写不完整，已与企业进行沟通，继续完善。 按一般和关键测量过程进行管理。企业对SO3质量分数测定、产品包装称重等测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 生产部 化验室 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了QG/SH08.1-2021-17的《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。现场重点抽查《SO3质量分数测定（重量法）过程不确定度评定报告》，评定方法正确，评定方法符合要求。见附件《测量不确定度评定报告》。 | 生产部 化验室 | 否 |

| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了QG/SH08.1-2021-19《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。目前未发现不合格测量过程。 | 生产部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司制定了QG/SH08.1-2021-20《纠正和预防措施管理程序》。企业对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 生产部 | 否 |
| 14 | 环境安全 |  | 企业环境检测委托第三方机构南京联凯环境检测技术有限公司进行，提供废水、废气、噪声的委托检测报告，编号宁联凯(环境)第[21090130]号，报告签发日：2021.9.17.检测结果基本符合排放标准。 | 生产部 | 否 |