**测量设备溯源抽查表**

编号：0109-2019-2021

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 江苏红光仪表厂有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产部 | 游标卡尺 | SYHG004 | （0-150）m m | ±0.02mm | 量块5等 | 金湖县综合检验检测中心 | 2021.08.20 | √ |
| 生产部 | 电子台秤 | ／ | TCS-100 | Ⅲ级 | 非自动衡器检定装置F2、M1、M等级 | 金湖县综合检验检测中心 | 2021.08.20 | √ |
| 质量部 | 活塞式压力计 | 843 | YS-60/(0.1-6)MPa | 0.05% | 一等活塞式压力计0.02级 | 金湖县综合检验检测中心 | 2021.08.20 | √ |
| 质量部 | 外径千分尺 | ／ | （0-25）mm | ±0.004mm | 测微量具检定装置：5等 | 金湖县综合检验检测中心 | 2021.08.20 | √ |
| 生产部 | 绝缘电阻表 | 17041856 | ZC25B-3 | 10级 | 绝缘电阻表检定装置：电阻：（0.2-5.0）级，电压:±1% | 淮安市计量测试中心 | 2021.08.04 | √ |
| 质量部 | 焊缝检测尺 | LLJ-6 | GAVGE | 测角尺：±16$'$；主尺：±0.1；高度尺：±0.05 | 量块：4等；万能角度尺：2$'$ | 淮安市计量测试中心 | 2021.07.27 | √ |
| 质量部 | 智能耐压测定仪 | 0605048 | ET2670A | 电压：0.02kV | 耐电压测试仪检定装置：电压*U*rel=0.16% *k*=2 | 淮安市计量测试中心 | 2021.08.20 | √ |
| 质量部 | 便携式直读光谱仪 | 542756 | DP0-2000 | *U*=0.011%，*k*=2 | 15006-98：C元素标准偏差0.001%等 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2021.07.13 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司已制定《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备委托淮安市计量测试中心、金湖县综合检验检测中心、江苏银河计量检测有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2021年12月20日 审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。