项目编号：0109-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：江苏红光仪表厂有限公司

审核员：                                          审核日期： 2021年12月20日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 介绍企业一年来测量管理体系取得的成绩 公司测量管理体系自上年度监督审核以来的运行基本正常、适宜和有效，符合体系要求。 测量设备、器具正常，测量过程能够监控，能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。 企业建立测量体系后，根据标准和体系文件的要求，对公司的测量设备进行整理统计，调整配置，对产品质量控制发挥更好作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构等没有变化，产品无变化，未见新增关键测量过程。 | 管理层 质量部 知识产权部 生产部 行政部 市场部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 2021 年 1-11 月质量标统计完成情况，企业制定了质量目标“1.标准计量器具强检计量器具周检率 100%；2、在用工作计量器具周检率 ≥95%；3、在用监视与测量装置周检率 ≥95%……，共13项目标，由质量部统计目标完成情况，经统计，目标全部完成。 | 质量部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年12月4日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理刘仁广主持，由管理者代表副总居才春汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的计量器具现场管理水平要继续提升，完善制度建设，要细化，落实责任及公司人员能力要与市场和公司发展相适应的方面提出了改进方向。 | 管理层 质量部 知识产权部 生产部（车间） 行政部 市场部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业编制《测量设备台账》， 抽查企业YS-60/(0.1-6)MPa、1508接地电阻测试仪、WLG-600G热电偶检定炉、（0-300）mm游标卡尺、（0-25）mm千分尺、ET2670A智能耐压测定仪等测量设备由淮安市计量测试中心、金湖县综合检验检测中心、江苏银河计量检测有限公司等进行检定/校准，且均在有效期内。 查现场测量设备已粘贴标识。测量设备分类正确。现场有个别报废测量设备未进行标识，已向企业提出，现场进行了单独摆放。 测量设备使用环境满足要求，不需要修正。 测量设备的信息与检定或校准证书及公司台账记录信息一致。 抽查部分测量设备送法定或具备资质的计量机构进行检定校准。详见《测量设备溯源抽查表》 | 质量部 生产部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业制定了HG/JL01.12-2019《外部供方管理程序》，明确了对测量设备采购,检/校外来服务机构建立档案和资质确认。查企业对检定校准机构淮安市计量测试中心、金湖县综合检验检测中心、江苏银河计量检测有限公司等供方已进行年度供方评价，编制合格服务供方名录，对资质项目进行确认。对常用计量器具实施定点采购并实行进厂验证。 | 质量部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 制定计量确认程序，查见企业编制了测量设备台帐。生产工艺过程控制所用设备的计量确认能按程序文件规定完成。测量设备满足测量过程预期使用要求。抽查：1）外购件焊丝直径计量验证：外购件焊丝直径Φ1.2（-0.04，+0.01），配备的（0-25）mm千分尺MPE:±0.004mm，2021.8.20已检定，验证方法正确，满足要求。 2）304材料成份Cr含量检测测量过程：控制范围要滶Cr：（18-20）%,导出计量要求：U95允≤0.22%， 配备的便携式直读光谱仪校准证书：U=0.011% 。由淮安市计量测试中心进行校准。测量设备已进行计量验证，方法正确，满足测量过程预期使用要求。见附件《计量要求导出及验证记录表》。 发现不合格的测量设备，单独存放，或降级使用。 | 质量部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度没有新增测量过程。 根据产品特性对关键测量过程进行了汇集,其中涉及关键参数、原材料、组装调试过程和成品检测相关的过程。 测量过程均在受控条件下实现，使用经过确认的测量设备，确认有效的测量程序。生产工艺过程记录包括设备、程序、信息、环境及人员基本符合要求。 抽查测量过程：外购件焊丝直径、304材料成份Cr含量检测等测量过程，关键过程编制了测量过程控制规范，并进行了有效性确认。对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视并记录。没出现失控。 企业按规定对关键测量过程进行持续控制和监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业编制了HG/JL01.17-2019《测量不确定度评定管理程序》规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。现场重点抽查304材料成份Cr含量检测测量过程不确定度评定，评定方法基本正确。见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质量部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业提供了顾客满意度调查报告，通过发放调查表进行，本次顾客满意度为95%，内部顾客满意度通过例会交流进行。 | 市场部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年11月3-5日组织了公司测量管理体系审核，编制了内审计划，内审审核员按检查表对公司相关职能部门和生产事业部进行了全要素的审核，并对审核情况进行记录。共开出了1个不符合项，不符合项于11月7日完成整改验证。 | 质量部 知识产权部 生产部（车间） 行政部 市场部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了HG/JL01.18-2019 《测量过程设计和实现控制程序》对列入体系管理的关键测量过程和测量设备计量确认过程按照测量过程控制规范规定的频次进行监视。具体见监视记录。 | 质量部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上年度外审核开具个1个不符合项：生产部（流量计事业部）使用（0-150）mm游标卡尺未粘贴计量确认合格标识。不符合认证审核准则GB/T 19022-2003标准的6.2.4标识要求。企业及时整改，粘贴标识,并将其纳入周期管理,具体整改资料见附件。纠正措施有效，经验证同意关闭该不符合。 查企业编制的HG/JL01.19-2019《不合格控制管理程序》文件中对不合格的控制的要求满足标准要求。 查验现场发现的不符合能够按照文件要求执行。对企业内审和监督过程中发现的不符合按不合格控制采取措施纠正，并对纠正结果进行验证。 | 质量部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内审对发现的不合格，开具了不符合项报告，分析了原因并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间。本次内审发现1个不符合项，进行了整改。 外审发现的不符合项也采取纠正措施，本次现场审核经验证，措施有效，同意关闭。 企业现场产品不合格和测量设备不合格的处理满足HG/JL01.20-2019《纠正和预防措施管理程序》要求。 | 质量部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。 6台压力表列入强制检定设备,按期检定，管理符合要求。 | 质量部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源消耗以电、水为主，2021年1-10月全年水电能耗：30.3tce，不属于重点耗能企业。企业的电表和水表能源计量表计准确度等级满足要求。 | 生产部 | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：对外体现在企业形象，广告宣传上，对内促进产品质量提升。在企业参与市场竞争，与同行对比、产品招投标方面起到了重要作用。 | 市场部 | 否 |