附录B

阀杆硬度测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 | 01 | 测量过程名称 | 阀杆硬度测量过程 | 测量过程规范 编号 | IP-82553318 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 | 品质保证部 | 测量项目 | 洛氏硬度 | 控制程度 | 高度控制 |  |
| 测量过程要素概述：用洛氏硬度计测量实物标准硬度块,读取洛氏硬度计表盘上的标准刻度值。 测量设备：洛氏硬度计 测量方法：硬度测量采用直接接触法，将标准硬度块置于硬度计平台上，直接将硬度计压头压入标准硬度块，硬度计显示被测量数据，并记录。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能： 经培训合格，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 过程的有效性进行确认： 用标准硬度块45.4HRC对硬度的检测过程的有效性进行确认： 2021年1月20日用硬度计对标准硬度块对进行三次硬度检测，平均硬度为45.6HRC 2021年1月22日用硬度计对标准硬度块对进行三次硬度检测，平均硬度为45.4HRC 公司的硬度计的测量过程的不确定为U=1.76 k=2 E= = 0.2/（1.414*1.76）=0.08≤1 当E≤1时，此测量过程有效。 确认人员： 日期： 2021 1.22 |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |