不锈钢板厚度测量用游标卡尺期间核查记录

（x−Rs 控制图）

1.概述（实施方法）

选用1mm厚度的产品样品作为核查标准，间隔一个月定期核查游标卡尺，每次测量次数为2次，取均值。

2.过程监视数据（mm）

| 时间 | 序号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021.1.8 | 1 | 1.02 |  |
| 2021.2.6 | 2 | 1 | 0.02 |
| 2021.3.9 | 3 | 0.98 | 0.02 |
| 2021.4.7 | 4 | 1 | 0.02 |
| 2021.5.10 | 5 | 1 | 0 |
| 2021.6.8 | 6 | 1.04 | 0.04 |
| 2021.7.5 | 7 | 1 | 0.04 |
| 2021.8.9 | 8 | 0.98 | 0.02 |
| 2021.9.10 | 9 | 1 | 0.02 |
| 2021.10.11 | 10 | 1.04 | 0.04 |
| 2021.11.8 | 11 | 1 | 0.04 |
| 2021.12.10 | 12 | 1.02 | 0.02 |

3.控制图特定值

x图：

CL= x= 1.007

UCL= x+E2Rs=1.007+2.660*0.025=1.074

LCL= x-E2Rs=1.007-2.660*0.025=0.941

Rs图：

CL= Rs= 0.025

UCL=D4Rs=3.267*0.025=0.082

LCL=−−−−−−

4.控制图绘制

x图：

X图

Rs图：

Rs图

5.控制结果评价：     在控制限以内，过程稳定。

绘制：                       审核：

日期：2021.12.10                               日期：2021.12.10

附：

控制图系数

| 组内测量次数 | A2 | A3 | E2 | D3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.880 | 2.659 | 2.660 | —— | 3.267 |
| 3 | 1.023 | 1.954 | 1.772 | —— | 2.574 |
| 4 | 0.729 | 1.628 | 1.457 | —— | 2.282 |
| 5 | 0.577 | 1.427 | 1.290 | —— | 2.114 |
| 6 | 0.483 | 1.287 | 1.184 | —— | 2.004 |
| 7 | 0.419 | 1.182 | 1.109 | 0.076 | 1.924 |
| 8 | 0.373 | 1.099 | 1.054 | 0.136 | 1.864 |
| 9 | 0.337 | 1.032 | 1.010 | 0.184 | 1.816 |
| 10 | 0.308 | 0.975 | 0.975 | 0.223 | 1.777 |