目编号：0221-2019-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：东营市杰瑞石油技术有限公司

审核员：                                审核日期：2021.12.24上午至12.25上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 通过公司总理郭超介绍企业监督后一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。生产部等部门均已识别顾客的测量要求通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 抽查《涂敷砂抗压强度测量过程计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 公司在测量管理体系运行方面正常，营业执照、认证范围、企业管理者代表、组织结构等没有变化。 | 管理层/管理者代表 生产部 办公室 供销部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的5项质量目标， 生产部已对公司总的质量目标进行分解，统计，2021年1-11月质量目标均能达标，企业按各部门考核指标要求按月考核。查考核记录：生产部分解质量目标5项完成情况：查《2021年测量管理体系质量目标完成报告》中生产部质量目标完成情况，均已完成质量目标。 | 生产部 (生产车间、仓库） | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 2、公司的测量体系管理评审： 公司于2021年11月18日，开展了测量体系管理评审，会议由企业总经理郭超主持、并由管理者代表马瑜及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。对公司测量管理体系中存在的计量器具、检验记录的管理上的薄弱环节，提出规范产品检验、检测记录，加强计量器具的管理，做好人员培训工作问题，落实了整改部门。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求 | 生产部 办公室 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司的测量体系内审： 公司于2021年10月25日，组织了公司测量管理体系内部审核。管理者代表马瑜任组长组织审核。内审分1个组，对公司3个部门及1作业区进行了全要素的审核。企业内部审核（测量）体系发现1个符合项。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。建议企业内审员参加培训、满足测量体系认证工作的需求。 | 生产部 | 建议项 |
| 5 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视? | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 查企业已建立了《测量管理体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。 对列入体系管理的测量设备的计量确认过程和测量过程按照规定持续有效的进行监视。查“涂敷砂抗压强度测量过程”关键测量过程见附件《测量过程监视记录及控制图》。满足要求。 | 生产部 | 否 |
| 6 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上次监督审核时未提出的不符合项。 公司对内审核中的1个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，预防再次发生。同意关闭不符合项。 | 生产部 | 否 |
| 7 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 公司对内部审核中的1个不符合项，及时制定整改计划，已对开出的不符合项针对1项不符合项的整改资料齐全。审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确定的1个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，生产部归口管理测量管理体系的改进，并进行跟踪验证。 | 生产部 | 否 |
| 8 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 生产部“涂敷砂生产过程检验记录”编号：JL-8.6-0.5，技术参数“60℃72h（MPa）≥5.0”计量单位标注大小写错误。建议整改完善。检验日期：2021.06.13 测量设备9台。抽查5台企业没有强检设备、其他设备按要求送检。符合要求。 | 生产部 | 整改项 |
| 9 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于： 1、用于开发国内、海外市场，公司形象广告宣传； 2、用于公司招投标工程加分。 | 供销部（采购、销售） | 否 |
| 10 | 抽查企业（1-2）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？ 测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 企业共9台测量设备纳入到测量管理体系管理。 查,编号00290的电子天平，校准机构为“中国航发南方工业有限公司计量实验室”，证书编号：NHJL2104KS02-003，检定日期：2021年4月2日。粘贴了计量确认状态标识，证书信息与台账信息一致。量值已溯源到SI单位。 查规格型号为TS-800，编号JR-01的数字超声波探伤仪，检定日期为2021年4月2日,校准证书编号为NHJL2104KS02-002，设备处于有效检定状态。符合要求。 企业程序文件规定了对环境的控制要求。环境条件满足要求 | 生产部、(生产车间、仓库） | 否 |
| 11 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业无新增测量设备、检定校准服务、原材料供方。 - 查检定校准服务方的《合格供方调查、评价表》”，对服务方“江苏东方航天校准检测有限公司、中国航发南方工业有限公司计量实验室”、“山东溯源检测有限公司”；做了评审，符合要求。 - 查滤料《合格供方调查、评价表》，对供方“西安德创石油科技有限公司”1家合格供应商提供的产品质量及服务等进行了持续评价和监视，符合要求。 - 3）查电线电缆等《合格供应商名录表》，对合格供应商“东营华星集团有限公司”1家合格供应商进行了持续评价和监视，符合要求。 | 生产部 供销部（采购、销售） | 否 |
| 12 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程“涂敷砂抗压强度测量过程”的“计量要求导出和计量验证记录表”，测量要求识别正确；所配备的测量设备为规格型号为(0～25）MPa压力表，证书编号为21121131，检定日期为2021.12.16；查“计量确认过程验证记录表”，验证方法正确，测量设备的配备合理，符合要求。 企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。 | 生产部 | 否 |
| 13 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 7.2.4测量过程的记录 | 企业共识别了6个测量过程，未新增加关键测量过程。《涂敷砂抗压强度测量过程测量过程控制规范》，并按照规范的规定对测量过程进行了控制及有效性确认。查：生产部提供“石油钻井短刀片成品检验记录”规格型号YKQ114-140，检验日期：2021.5.14记录中检验项目所依据标准未描述，质量要求和实测结果未标注计量单位。不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准7.2.4测量过程的记录的规定要求。 | 生产部 生产车间 | 次要不符合01 |
| 14 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了《不确定度评定控制程序》，满足标准要求。抽查《涂敷砂抗压强度测量过程测量过程不确定度评定报告》，评定方法符合要求，见附《涂敷砂抗压强度测量过程测量过程不确定度评定报告》。 | 生产部 | 否 |
| 15 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 抽查企业的测量设备委外送检机构：“江苏东方航天校准检测有限公司”，机构注册号CNAS L5056 、中国航发南方工业有限公司计量实验室机构注册号CNAS L1247；山东溯源检测有限公司机构注册号CNAS L10104其营业执照有效，符合要求。 查设备编号为9303，型号规格为XSBP-A拍击式振筛机，校准日期为2021.04.02，检定机构为“中国航发南方工业有限公司计量实验室”，设备处于有效校准状态，溯源符合要求。 | 生产部 | 否 |
| 16 | 就顾客的计量要求是否 已满足来监视有关顾客 满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查2021年度的《顾客满意度调查表》，生产部提供内部结果为97%。供销 部提供外部顾客满意度调查：山东玉皇化工集团有限公司等6份结果为：95.8分。符合企业的要求。 | 供销部（采购、销售） 生产部 | 否 |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 公司主要耗能品种为电。配备了2.0级的三相四线电能表1台，，满足GB17167标准4.3.8表4的要求。 查企业2021年1月至2021年11用电294537kwh；共消耗36.20吨标煤。公司不是重点用能单位。 | 办公室 生产部 | 否 |