编 号：0010-2018-2021

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 江苏华昌化工股份有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 131.687 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 28 | 208 | 698 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100 | 100 | 98.59 |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 能源计量器具检定率是否达到要求 | 达到要求 | 达到要求 | 达到要求 |
| 审核情况说明：企业是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：煤炭、电力、水，上年共消耗131.687万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，生产管理部能源办公室负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图，在2019年12月由方圆标志认证集团有限公司，对江苏华昌化工股份有限公司进行了能源管理体系认证（证书号：00219en0247R1L），目前体系运行受控。 进出用能单位能源计量器具应配 28 台（件），实配 28台（件）；进出主要次级用能单位应配 208台（件），实配 208 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 708台（件），实配698台（件）；配备率满足要求；抽查进出用能单位配备编号为1111260的电子料斗秤，2021年03月02日，经张家港市检验检测中心检定合格，准确度等级Ⅲ级；查进出次级用能单位编号为2000200500000124的三相智能电能表，由江苏华昌化工股份有限公司于2020年06月24日检定（周期5年），准确度等级0.5s级；查重点耗能设备编号为DC1811023涡街流量计，2020年12月24日（周期2年），检定，经张家港市检验检测中心检定合格，准确度等级1.5级，满足要求。 能源测量设备配备准确度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每日由各使用单位上报日报表，生产管理部能源办公室每日做平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。 审核组长(签名)_ ________ 受审核方代表（签名） 日期: 2012.12.23 日期:2012.12.23 |  |  |  |