附录B
高度控制测量过程有效性确认记录
                                                            
测量过程名称	聚丙烯定量包装	
所在部门	宁夏石化炼油三部	测量项目	聚丙烯称重	控制程度	高度控制	
测量过程要素概述：
测量设备：监视用电子台秤、标准砝码
测量方法：测量按照公司Q/SY NH 0304-2021《10万吨/年聚丙烯操作规程》。自动定量包装机使用说明书，以及《宁夏石化公司计量管理规定》。计量部每月一次，用监视用的台秤，称量25kg标准砝码，确保监视用电子台秤测量数据准确可靠。
环境条件：常温
操作者技能：计量部管理人员，经培训合格，为企业授权人员。
其他影响量：无                                                                                                                             	
有效性确认记录:
利用电子台秤（抽检秤）对25kg砝码进行重复性测量。
查看电子秤检定证书，出厂编号分别为CE10112-CFJBD-A、CE10112-CFJBD-B宁夏计量质量检验检测研究院证书编号：21012043-018、21012043-018，检定结果合格。检定日期为2021年10月25日。均符合要求。现场抽检秤称重范围：（0～30）kg分度值为10g，电子台秤检定最大允差分段要求为：0.5e、1.0e、1.5e,称重范围：0≤m≤10kg ,10≤m≤20kg,20≤m≤30kg。
最大允许误差MPE=±15g,MPEV=15g 
2022年2月28日采用（0～30）kg电子秤对25kg砝码进行重复性测量，10次测量的平均值为25.010kg，电子秤最大允许误差MPE=±15g,MPEV=15g
当 =kg≤MPEV=15g时，测量过程有效。	

确认人员：刘倩                                      日期：2022.2.28	
变更记录:	
日  期	变   更   内   容	批准人